# Rengöring av fiberskop

### Revidering i denna version

Ändringar gällande handhavande av manometer, rengöring och rengöringsfrekvens.

## Genomförande

Fiberskåpet hanteras varsamt!

Rengör fiberskåpet snarast efter användning, ska vara rent vid urakuta situationer!

Kontrollera datum på vattnet och Sekusept ™ MultiEnzyme-lösningen (5 ml späds i 1 liter kallt vatten max 35°C, hållbarhet 1 dygn). Lösningen byts ut mellan varje patient!

Ta på skyddsglasögon eller visir, handskar, plastförkläde långärmat!

Torka av fiberskåpet med en ren kompress och ljummet vatten.

Koppla manometer på fiberskåpets huvud (manometern ligger i korg till vänster om diskbänken)

Pumpa upp manometern till 200 mmHg innan fiberskåpet sätts i vattenbehållaren till vänster!

Sätt fiberskåpet i vattenbehållaren, kontrollera om läckor finns (bubblor i vattnet). Om läckor, tas fiberskopet ur bruk, lämnas till MT NÄL.

Ta bort manometern och flytta sedan över fiberskåpet till Sekusept™ MultiEnzyme-lösningen i det högra röret och låt stå i 10 minuter.

Ta upp fiberskåpet och skölj av det under rinnande vatten. Torka av fiberotik (ögat) med torr ren kompress och ställ tillbaka skåpet i ren hållare på rullvagnen för att lufttorka.

Onsdagar kl.08:00

Fiberskåpet körs till öronmottagningen för specialrengöring i deras diskmaskin (Angelicas ansvar).

Åtgärder vid första hjälpen

Vid ögonkontakt, hudkontakt, förtäring, inandning: skölj med mycket vatten! Enligt Säkerhetsdatablad SEKUSEPT MULTIENZYME, finns på anslagstavlan.