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1 ex i avdelningspärm

När patient dialyseras utan RO-enhet enl Q Di 137 Akut dialys utan RO-enhet (ex på IVA) används låg eller hög permeabla dialysfilter. Eventuell backfiltration är utan betydelse då dialysvattnet går via diasafe filtren el liknande innan det går till patient.

Om CWP 1 och CWP 2 får haveri kopplas in-vattnet över på s.k. sterilfilter WFN 0,2-10UN 300 se Q Di 234 bilaga 10 Baxters anvisningar i vattenrummet.

Informera MLA, dialysansvarig överläkare, sakkunnig person samt VEC, sektionsledare som tar beslut om sterilfilterkörning.

Om hetvatten i slingan MÅSTE det först tappas ur innan dialys kan påbörjas! VARNING för mkt varmt vatten!
Efter inkoppling av sterilfilter öppnas för CWP 2 tappställe 2:17 (4:4) och
För CWP 1 R 6 (1:11) låt vattnet rinna tills det känns kallt ur dessa tappställen.
Först nu kan dialys startas.

Vid sterilfilter är vattnet avklorerat och avhärdat men har inte passerat RO-modulerna.
Vattnets hårdhet kontrolleras i testomaten. Om gränsvärde överskrids, avsluta dialys, blodet kan ges tillbaka med Nacl.
 
Vattnets klorhalt kontrolleras i Testomaten.
[bookmark: _Hlk62119605]Om gränsvärde överskrids, avsluta dialys genast. Blodet ges tillbaka med NaCl.  Se Q Di 239 Klorering ingångsvatten. 
 
Byt till nya sterilfilter. Maxdrift på sterilfilter är två dygn men byte varje dygn rekommenderas. Dock kan de behöva bytas oftare pga igensättning. 
Dialysmaskinen larm då för låg vattennivå, vattenbrist.
      
Hög-permeabla dialysfilter kan användas.
Priming samt dialysavslut sker med NaCl.

HF eller HDF behandling är inte tillåten, ej heller bolusgivning.
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