Instruktion för provtagning HD-vätska i hemmet av HemHdpatient med Fresenius utrustning Q Di 611

Kopia i demonstrationspärm samt i patient pärm hemma

Dialysatprovtagning

1. Sätt på dialysmaskinen och tryck på Behandling

2. Koppla koncentrat: Smartbag och Bibag.

3. När T1 – Test ok visas på skärmen låt maskinen stå 5 minuter för att uppnå stabil konduktivitet.

4. Ta fram tre provtagningsrör: 2 plaströr med gul skruvkork och 1 provtagningsrör med gul kork.

5. Sprita händerna och sätt på munskydd.

6. Öppna shuntluckan. Ta blå koppling och sätt fast i filterhållaren. Ta röd koppling och håll över ett kärl.

7. Stäng shuntluckan och låt dialysatvätskan rinna fritt ner i kärlet.

8. Fyll provtagningsrören. OBS! håll i nedre kant på rören så du ej kontaminerar öppningen. Låt dialysatvätskan falla fritt ner i rören/ ha ett ”gap” emellan). Ha ett reservrör till hands ifall du råkar vidröra rörsöppningen eller kork, ta då ett nytt rör.

9. Öppna shuntluckan och sätt tillbaka kopplingarna.

10. Lägg rören i kylvätska (glöm ej kylklampar) och lämna till Dialysmottagningen.

11. Töm Bibag via dialysatmenyn och sätt dialysmaskinen på het desinfektion ifall du inte ska dialysera direkt.