Dok.ID: 14449 Kontroll/skötsel av dialysmaskin 5008, 6008 GMP Q Di 101

# 1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

Bruksanvisning

Pärm med bruksanvisning för resp. dialysmaskin finns i anslutning till behandlingsrummen.

Kontrollera programvaruversion i dialysmaskinen.

- Välj Status / Maskininfo och notera Mjukvara

Välj bruksanvisning med motsvarande programvaruversion.

Desinfektion

OBS! Max 72 timmar får gå mellan desinfektionsprogram innan behandling.

Om > 72 timmar        het desinfektion innan behandlingsstart.

Daglig skötsel

Efter avslutad dialysbehandling avtorkas maskinen med yt-desinfektion plus.

Etanol 70% på de delar som har kontakt med dialysat, (Bic-anslutning, vattenkopplingarna till filtret). Bic-anslutningen med vatten först för att lösa bic-rester.

Månadsstäd

Minst en gång i månaden storstädas maskinen. Signeras på Q Di 103.

- Rengör Dialysat kopplingar med RO vatten

- Torka samtliga slangar på baksidan maskinen

- Observera luftfilter, damma vid behov, ta ej loss, detta görs av tekniker i samband med service.

- Sprit avtorka hela maskinens ytor fram och baksida.

- CDS kopplingarna lossas från panelen och rengöres med RO vatten en gång per vecka. Lossa och rengör en i taget. (gäller NÄL)

- Kontrollera maskinens klocka och korrigera vid behov.

- Avsluta med hetdesinfektion.

Samtliga moment nedan signeras på checklista Q Di 103.

Integrerad värme:

- Signera i avsedd ruta att integrerad värme genomförts, 3 ggr /vecka.

- Tid för senaste rengöringsprogram noteras.

Signatur i ruta A:

- Maskinen har genomgått desinfektionsprogram inom 72 timmar.

- Godkänd T1 test/ uppstarts test.

- Maskinen är primad och klar att använda för dialysbehandling.

Konduktivitet:

- Avläses i förberedelsefasen, värdet skrivs i avsedd ruta.

Signatur i ruta ”Het desinfektion”

- Desinfektionsprogram körts.

- Maskinen är yt-torkad med desinfektionsmedel.

Byte av Diasafefilter Fresenius

- Diasafefilter bytes efter 12 veckor eller efter 100 behandlingar.

- Dialysmaskinen indikerar själv när filtren skall bytas (Om den gått T1 test).

För filterbyte se bruksanvisning

- Efter filterbyte märks de nya filtren med aktuellt datum.

- Filterbytet signeras på checklistan Q Di 103.