Dok.ID: 14467

Instruktion för provtagning på Dialysmaskin Q Di 107 GMP

1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

Nytt i denna version gäller även för Munkedal

- Uppstart och förberedelse av maskin som vid patientbehandling enligt manual.

- Prov tas enligt lokal anvisning Q-Di 205 och Q-Di 206 via filterkopplingen från artärslangen.

- 5008: när priming helt klar och maskinen är i förberedelsefas

- 6008: Montera kassetten skruva inga anslutningar lås dörren, vänta tills test är klar och förberedelse visas. Gå in under dialysat meny, öka dialysat flöde till 300ml.

- Vänta tills stabil konduktivitet 5-6 minuter.

- Läs av konduktivitet. Öppna shuntluckan ta blå koppling sätt fast i filterhållaren, ta röd dialysat koppling och håll över ett kärl, stäng luckan och låt ca 200ml rinna ner i kärlet med gap, tag därefter proverna med sedvanlig aseptik och aseptiskt tänk. Tag provet för Na,K Cl först.

- Montera därefter alla anslutningar och prima slangsett som vanligt.

- Behandlingsnatrium skall vara 140mmol/L. Kalium i dialyskoncentrat 3,0. Ladda inte patientkort.

- Datum och provtagning signeras på Q Di 109.

- Provsvar skannas in och sparas på sharepointytan ”GMP Vatten – Dialys och njursviktsmottagningen”