Dok.ID: 14468 Validering ny dialysmaskin vattenkvalitet GMP Q Di 108

# 1 ex i originalpärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

OBS. Ange på remissen till Kem.lab. kaliuminnehåll i dialyskoncentrat

#### Prov 1 dag 1: 	    500 ml provtagningsflaska för bakteriologisk odling, 6 ml rör

För endotoxinbestämmning samt 10 ml rör för Na, K, CL.

Provtagning enl. Q Di 107.

Maskinen får ej användas för behandling, patient får inte kopplas in.

#### Prov 2 dag 2:	                          500 ml provtagningsflaska för bakteriologisk odling, 6 ml rör

För endotoxinbestämmning samt 10 ml rör för Na, K, Cl.

Provtagning enl.Q Di 107.

Maskinen får ej användas för behandling, Patient får inte kopplas in.

#### Prov 3 dag 3:  	    500 ml provtagningsflaska för bakteriologisk odling, 6 ml rör

För endotoxinbestämmning samt 10 ml rör för Na, K, Cl.

Provtagning enl.Q Di 107.

Maskinen får ej användas för behandling, Patient får inte kopplas in.

Ange datum och typ av provtagning på checklistakontroll-

Program vattenkvalitet Q Di 109.

Sammanställning och kontroll av ovanstående görs av sakkunnig person och vårdenhetschef. Originalsvar sätts in i maskinpärm och följer maskinen.

När Q Di 135 Kvalificerings-valideringsrapport dialysmaskin är ifylld och    godkänd av Medicintekniker, Sakkunnig person samt Medicinskt ledningsansvarig läkare tas maskinen i drift/behandling.

Anvisningar:		     Se rutin för provtagning Online Q Di 107.