Dok.ID: 1447

Dialysmaskin som varit ur drift >5 dagar GMP Q Di 132

# 1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

- Koppla maskinen till vatten och eluttag och starta desinfektionsprogram.

- Så fort maskinen är klar se serviceprotokoll skall det tas prover för mikrobiologi och endotoxiner. (kör ett värmeprogram först)

- Maskinen märks med skylt väntar på provsvar.

- Till dess att godkända provsvar finns körs desinfektionsprogram dagligen.

- Maskinen får ej användas för dialys förrän provsvaren är inom godkända gränser.