Dok.ID: 14477

Kvalificerings – valideringsrapport mobil vattenreningsanläggning GMP Q Di 136

# 1 ex i originalpärm

#### Ankomstkontroll av ny mobil vattenreningsanläggning.

| ### Leverantör |  |
| --- | --- |
| Leveransdatum |  |
| Beteckning |  |
| Serienummer |  |
| Programversion |  |
| Inventarienummer |  |
| Leveransen oskadad |  |
| Rätt och komplett utrustning levererad enligt kravspecifikation och beställningsunderlag |  |
| Bruksanvisning på svenska |  |
| Loggbok för utrustningen |  |
| Ingående filter |  |

| #### Avvikelser / Kommentarer |  |
| --- | --- |

Ankomstkontroll utförd Datum:…………… Sign:…………………..

Medicintekniker 	1(2)

Processvalidering

| Kontrollparameter | Konduktivitet |
| --- | --- |
| ##### Acceptansgräns | 15µS/cm |
| ##### Erhållet värde prov 1 |  |

Avvikelser/Kommentarer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Mikrobiologisk kontroll

Prov tagits datum: …………… Sign: ………………..

| Kontrollparametrar | Mikrobiologisk renhet | Endotoxiner |
| --- | --- | --- |
| Acceptansgräns | < 100 cfu/ml | < 0,25 IU/ml (EU/ml) |
| Erhållet värde prov 1 |  |  |

Avvikelser/Kommentarer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Kemisk kontroll

Prov tagits datum: …………… Plats: …………………. Sign: ………………..

| Kontrollparameter | Enligt SLS kravspecifikationer |
| --- | --- |
| ##### Acceptansgräns |  |

Avvikelser/Kommentarer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Utrustningen får ej tas i drift innan Ankomstkontroll och Installationskvalificering är godkända samt att alla punkter i processvalideringen är godkända.

#### Utrustningen godkänd för användning

### Namn: …………………………………………….. Datum: ………………………

Medicintekniker

Namn: …………………………………………….. Datum: ………………………

Kvalitetsansvarig/sakkunnig apotekare