Kvalificerings – valideringsrapport mobil vattenreningsanläggning Q Di 136

# 1 ex i avdelningspärm

# Ändring:

# Kontroll av temperatur tillagt.

# Ny design.

#### Installationskvalificering

| ### Produkt |  |
| --- | --- |
| ### Leverantör |  |
| Leveransdatum |  |
| Beteckning |  |
| Serienummer |  |
| Programversion |  |
| Inventarienummer |  |
| Leveransen oskadad |  |
| Rätt och komplett utrustning levererad enligt kravspecifikation och beställningsunderlag |  |
| Bruksanvisning på svenska |  |
| Loggbok för utrustningen |  |

Anmärkning…………………………………………………………………………….

Utförd installationskvalificering

Driftansvarig för teknik

Underskrift……………………………………	Datum………………….

Funktionskvalificering
Följande kontroll av visning efter RO skall utföras.

Konduktivitet

Temperatur

| Konduktivitet- och temperaturvisning |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Produkt | Provpunkt | Kontroll | Avläst |  |  | Granskad |  |
|  |  |  | Datum | Referens inst. | RO display | Datum | Sign. |
| ##### Vatten för tillredning | Port för provtagning | Konduktivitet |  | µS/cm | µS/cm |  |  |
|  |  | Temperatur |  | °C | °C |  |  |

Anmärkning…………………………………………………………………………….

Processvalidering av vattenkvalitet.

Följande valideringar av vattenkvalitet efter RO skall utföras.

Mikrobiell

Endotoxiner

Kemisk kvalitet

| Vattenkvalitet efter RO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Produkt | Provpunkt | Kontroll | Kravspec. | Prov |  | Granskad |  |
|  |  |  |  | Datum | Resultat (erhållet värde) | Datum | Sign. |
| ##### Vatten för tillredning | Port för provtagning | Mikrobiell | <200 CFU/ml |  |  |  |  |
|  |  | Endotoxiner | <0,25 IU/ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Resultat (OK/EJ OK) |  |  |
|  |  | Kemisk kvalitet | * |  |  |  |  |

* Skall uppfylla kraven för kemisk kvalitet enligt Läkemedelsverkets föreskrift HSLF-FS 2022:40

Anmärkning………………………………………………………………………………......

Godkännande för HD-drift.

Följande skall uppfyllas för att utrustningen skall vara godkänd för HD-drift.

Installationskvalificering utförd.

Funktionskvalificering utförd.

Godkänd processvalidering av vattenkvalitet.

Övrigt

Godkända analysrapporter bifogas valideringsrapporten.

Godkännande för HD-drift

Medicinskt ansvarig för tillverkningen

Underskrift……………………………………	Datum………………….

Driftansvarig för teknik

Underskrift……………………………………	Datum………………….