Dok.ID:

Akut dialys utan RO-enhet Q Di 137

# 1 ex i avdelningspärm

Anvisning för akutdialys på IVA utan vattenrenare

- Använd 6008 helst den märkt med akutmaskin. Diasafe filter skall finnas.

- Används bara vid enstaka behandlingar/patient

- Sätt in kolblocksfiltret i filterhuset och dra åt med handkraft, kontrollera att svarta o-ringen finns på plats, märk filterhuset med dagens datum.

- Anslut filterhuset till vattenanslutningen på väggen. Anslut vattenslang från dialysmaskinen till kopplingen på filtret. Öppna ventilen

- Anslut avloppslang från dialysmaskinen till avloppstratten

- Försök åtgärda eventuellt läckage genom hårdare åtdragning ev. med vred/handtag

- Samma kolblocksfilter kan användas under en behandlingsperiod på upp till 1 vecka

- Åter till mottagningen, Ta isär filterhuset, byt vatten varje dag, sign på protokoll. Torka ur filterhuset när filtret slängs efter 1 v

1(4)

Vattenkran

Filter

Om fofara

KOL

Vatten in

Partikel filter

Avloppstratt

Avlopp

Avloppstratt

Anvisning för akutdialys på Infektionsavd utan vattenrenare

- Använd 6008 helst den märkt med akutmaskin. Diasafe filter skall finnas.

- Används bara vid enstaka behandlingar/patient

  - Sätt in kolblocksfiltret i filterhuset och dra åt med handkraft, kontrollera att svarta o-ringen finns på plats

  - Lossa strålsamlaren från vattenkranen på tvättstället. Vrid reglaget till kallvattenläge

  - Montera snabbkopplingen på vattenkranen

  - Häng på filterhållarpaketet på tvättstället.

  - Anslut vattenslang från dialysmaskinen till kopplingen på filtret

  - Anslut avloppslang från dialysmaskinen till avloppskroken på filterhållarpaket.

  - Försök åtgärda eventuellt läckage genom hårdare åt dragning ev. med vred/handtag

  - Samma kolblocksfilter kan användas under en behandlingsperiod på upp till 1 vecka.

  - Åter till mottagningen, Ta isär filterhuset, byt vatten varje dag, sign på protokoll. Torka ur filterhuset när filtret slängs efter 1 v

  - Se bilder på baksidan av anvisningen (sid 4)