Dok.ID: 25636

Defibrillering under pågående bloddialys GMP Q Di 140

# 1 ex i avdelningspärm

## Dialysmaskinen är inte defibrillatorskyddad så om defibrillering utförs när patient är i dialys skall maskinen till tekniker för kontroll av elsäkerhet samt T1 test/uppstarts test.

Häng på skylt avställd för ”reparation” samt skriv i maskinens loggbok.