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Hd vätska mikrobiologi kontroll, endotoxin bestämmning provtagnings anvisning Q Di 203 


1 ex i avdpärm
Mikrobiell kontroll:
	Provtagningsansvarig:
	Vårdenhetschef.
Noterar i loggbok under flik 4, på instruktion kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmaskin. Vilka prover som är tagna.

	Frekvens: NÄL
	4 gånger/år

	Frekvens: Munkedal 
	4 gånger/år se bilaga 1

	Provtagningsställe:
	Vid dialysmaskinerna, tillförande
dialysatslang vid dialysator

	Provtagningskärl:
	Sterila plaströr 50 ml.

	Gränsvärden:
	Enligt gällande föreskrift.

	Analys av prov:
	Mikrobiologen SU- Sahlgrenska

	Provsvar:
	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska.  
Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten-Dialys och njursviktsmottagning


Endotoxin bestämning:
	Provtagningsansvarig:
	Provtagande sjuksköterska

	Frekvens NÄL
	2 gånger/år samt vid underkänt bakteriologiskt prov.

	Frekvens Munkedal
	4 gånger/år

	Provtagningsställe:
	Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid dialysator.

	Provtagningskärl:
	Sterilt glasrör (gul kork) 6 ml.

	Gränsvärden:
	Enligt gällande föreskrift.

	Analys av prov:
	Mikrobiologen SU- Sahlgrenska

	Provsvar:
	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska.  
Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten-Dialys och njursviktsmottagning.


Åtgärder vid mikrobiologisk växt:
Dialysmaskinerna desinfekteras. Ny provtagning utförs enligt instruktion.
Dialysmaskinen tas ur bruk. Uppställning i verkstad, med skylt ”inväntar provsvar”.
Vid kvarstående underkända prover utreds orsaken.



Bilaga 1 till Q Di 203 dokument-ID: NU 10066-406871065-54 


Provtagningsschema För Dialysmaskin i Munkedal:

Januari April Juli Oktober

Tjorven
Obelix
Tjatte


Februari Maj Augusti November

Klang
Asterix
Knatte

Mars Juni September December

Båtsman 
Kling
Stina 
Pippi
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