Dok.ID: 22300

Hd vätska mikrobiologi kontroll, endotoxin bestämmning provtagnings anvisning Q Di 203

# 1 ex i originalpärm

#### Mikrobiell kontroll:

| Provtagningsansvarig: | Vårdenhetschef. Noterar i loggbok under flik 4, på instruktion kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmaskin. Vilka prover som är tagna. |
| --- | --- |
| Frekvens: NÄL | 4 gånger/år |
| Frekvens: Munkedal | 6 gånger/år |
| Provtagningsställe: | Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid dialysator |
| Provtagningskärl: | Sterila plastflaskor 100 ml. |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift. |
| Analys av prov: | Mikrobiologen SU- Sahlgrenska |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten-Dialys och njursviktsmottagning |

##### Endotoxin bestämning:

| Provtagningsansvarig: | Provtagande sjuksköterska |
| --- | --- |
| Frekvens NÄL | 2 gånger/år samt vid underkänt bakteriologiskt prov. |
| Frekvens Munkedal | 6 gånger/år |
| Provtagningsställe: | Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid dialysator. |
| Provtagningskärl: | Sterilt glasrör (gul kork) 6 ml. |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift. |
| Analys av prov: | Mikrobiologen SU- Sahlgrenska |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten-Dialys och njursviktsmottagning. |

Åtgärder vid mikrobiologisk växt:

Dialysmaskinerna desinfekteras. Ny provtagning utförs enligt instruktion.

Dialysmaskinen tas ur bruk. Uppställning i verkstad, med skylt ”inväntar provsvar”.

Vid kvarstående underkända prover utreds orsaken.