Dok.ID: 22301

Dok.ID: 22301

Hemodialysvätska kemisk kontroll provtagnings anvisning Q Di 204

# 1 ex i avdelningspärm

#### Kemisk kontroll.

| Provtagningsansvarig: | Vårdenhetschef |
| --- | --- |
| Frekvens: NÄL | 4 gånger/år |
| Frekvens Munkedal | 4 gånger/år |
| Provtagningsställe: | Vid dialysmaskinerna, tillförande Dialysatslang vid filter |
| Provtagningskärl: | Provrör, gult 6 ml |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift. |
| Analys av prov: | Laboratoriemedicin, NÄL |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan “GMP-vatten-Dialys och njursviktsmottagningen |

.

##### Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Ta om provet. Begär akutsvar från Lab. anteckna i loggbok 4 omprov samt datum.

Vid fortsatt avvikande provsvar tas dialysmaskinen ur drift. Uppställning i verkstad med skylt ”inväntar provsvar” Anteckna i loggboken. Åtgärdas av medicintekniker.