Dok.ID: 22 Hemofiltrationsvätska kemiskkontroll provtagnings anvisning GMP Q Di205

# 1 ex i avdelningspärm

Kemisk kontroll.

| Provtagningsansvarig: | Vårdenhetschef |
| --- | --- |
| Frekvens: NÄL | En gång varannan månad Hälften av maskinerna månad 1,3,5,7,9,11 (R:1,2,11,12 verkstad) Resterande månad 2,4,6,8,10,12 (R: 3,4,6,7 och 8) finns checklista för vilken maskin |
| Frekvens Munkedal | En gång varannan månad hälften av maskinerna varje gång. Finns checklista för vilken maskin |
| Provtagningsställe: 5008 | Filterkopplingen vid artärslangen |
| Provtagningsställe: 6008 | Röd dialysat koppling |
| Provtagningskärl: | Provrör 6ml (Gult) |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift, för hemofiltrationsvätska. |
| Analys av prov: | Laboratoriemedicin, NÄL |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, Signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen". |

Konduktivitet.

| Ansvarig för mätningen: | Tjänstgörande dialyssköterska, som noterar i maskinens checklista Q Di 103 |
| --- | --- |
| Frekvens: | Vid varje användningstillfälle |
| Larmgräns: | Godkänt intervall |

Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Ta om provet. Begär akutsvar från Lab, anteckna i loggbok omprov samt datum.

Vid fortsatt avvikande provsvar tas dialysmaskinen ur drift.

Ställ ut i verkstad med skylt invänta provsvar.

Åtgärdas av medicintekniker.

Informera Vårdenhetschef/sektionsledare, sakkunnig person, MLA samt ansvarig dialysläkare.