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Ett ex i avdelningspärm


Denna version tagit bort provtagning av Munkedals maskiner., 5008






















Mikrobiell kontroll:

	Provtagningsansvarig: 
	Vårdenhetschef

	Frekvens: NÄL
	1 gång varannan månad.
Hälften av maskinerna månad 1,3,5,7,9,11.
(R :1,2,11,12 verkstad)
Resterande månad 2,4,6,8,10,12
R: 3,4,6,7 och 8. Lista dialysmaskiner se sid 5

	Provtagningsställe: 6008
	Röd dialysat koppling

	Provtagningskärl:
	Steril plastflaska, 500 ml


	Gränsvärden:
	<10 cfu/100ml före slutfilter enl. gällande föreskrift.

	Analys av prov
	Bakt.lab, Sahlgrenska

	Provsvar:
	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska.
Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen".

	Endotoxin bestämning:
	

	Provtagningsansvarig:
	Vårdenhetschef

	Frekvens: NÄL                                             
	1 gång varannan månad. Intervall se ovan.

	Provtagningsställe: 6008
	Röd dialysat koppling

	Provtagningskärl:
	Sterilt glaströr (gul kork), 6 ml.

	Gränsvärden:
	Enligt gällande föreskrift

	Analys av prov:
	Bakt. lab, Sahlgrenska

	Provsvar:
	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska.
Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen".


 



Åtgärder vid mikrobiologisk växt:

Om gränsvärde 11-100 cfu/100 ml kan maskinen användas för HD behandling.
Priming och dialysavslut utförs med NaCl.
Maskinen märks med skylt endast HD.
Fyll i protokoll enl sid 4 och sätt på maskinpärmens framsida.
Kvalitetsansvarig ssk/ vårdenhetschef ansvarar för att det även framgår på driftsprotokollet att maskinen kan användas för HD behandling samt datum.
Om högre gränsvärde än ovan tas aktuell dialysmaskin ur drift.

Ny provtagning utförs enligt instruktion.
När svar finns med godkända gränsvärden tas skylt samt försättsblad bort och kvalitetsansvarig/vårenhetschef skriver i driftprotokoll godkänd för online behandling samt datum.
Om upprepad växt vid ny kontrollodling (x 2) tas maskin ur
drift och lämnas till avd tekniker för genomgång.

Om växt över gränsvärde i flera maskiner samtidigt vid varannan månads provtagning skall alla online maskiner odlas.

Dialysmaskinen skall vara ur drift tills provsvar visar
< 10 cfu/100ml.

VEC/Kvalitetsansvarig, sakkunnig person samt medicinskt ansvarig för tillverkning informeras alltid om avvikande provsvar.

















































DIALYSMASKIN . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Är ej godkänd för HDF. CFU = ……………

Endast HD behandling fom …………… 
 tills nytt godkänt
Provsvar.


PRIMAS OCH AVSLUTAS MED NaCL/

                                                                   sign…………..
























		Dialysmaskiner
	
	PROVTAGNING varannan månad
	

	
	
	
	

	Ansvar
	Namn
	
	

	
	
	
	

	NÄL
	Jan, Mars
	
	

	1
	Jane
	
	

	1
	Nasse
	
	

	1
	Tiger
	
	

	1
	Piff
	
	

	1
	Diddi
	
	

	1
	Murre
	
	

	1
	BULL
	
	

	1
	MUSSE
	
	

	1
	Knytttet
	
	

	1
	Gena
	
	

	1
	TARZAN
	
	

	1
	Bobbo
	
	

	1
	Trisse
	
	

	1
	Pelle
	
	

	1
	RU
	
	

	1
	EMIL
	
	

	NÄL
	Feb, Apr
	
	

	2
	Drutten
	
	

	2
	IOR
	
	

	2
	Lady
	
	

	2
	MIMMI
	
	

	2
	BAMBI
	
	

	2
	GULLAN
	
	

	2
	STAMPE
	
	

	2
	Maja
	
	

	2
	Lilla My
	
	

	2
	Bill
	
	

	2
	Snorkf
	
	

	2
	PUFF
	
	

	2
	Måns
	
	

	2
	PUH
	
	

	2
	Mumin
	
	

	2
	Findus
	
	

	2
	Pettson
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