Dok.ID: 22303 Dok.ID: 22303 Hemofiltrationsvätska mikrobiologisk kontroll, endotoxin bestämmning provtagningsanvisning GMP Q Di 206

# Ett ex i avdelningspärm

Denna version tagit bort provtagning av Munkedals maskiner., 5008

Mikrobiell kontroll:

| ## Provtagningsansvarig: | ## Vårdenhetschef |
| --- | --- |
| ## Frekvens: NÄL | ## 1 gång varannan månad. Hälften av maskinerna månad 1,3,5,7,9,11. (R :1,2,11,12 verkstad) ## Resterande månad 2,4,6,8,10,12 R: 3,4,6,7 och 8. Lista dialysmaskiner se sid 5 |
| ## Provtagningsställe: 6008 | ## Röd dialysat koppling |
| ## Provtagningskärl: | # Steril plastflaska, 500 ml |
| ## Gränsvärden: | ## <10 cfu/100ml före slutfilter enl. gällande föreskrift. |
| ## Analys av prov | ## Bakt.lab, Sahlgrenska |
| ## Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. ## Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen". |
| ## Endotoxin bestämning: |  |
| ## Provtagningsansvarig: | ## Vårdenhetschef |
| ## Frekvens: NÄL | 1 gång varannan månad. Intervall se ovan. |
| ## Provtagningsställe: 6008 | ## Röd dialysat koppling |
| ## Provtagningskärl: | ## Sterilt glaströr (gul kork), 6 ml. |
| ## Gränsvärden: | ## Enligt gällande föreskrift |
| ## Analys av prov: | ## Bakt. lab, Sahlgrenska |
| ## Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen". |

Åtgärder vid mikrobiologisk växt:

Om gränsvärde 11-100 cfu/100 ml kan maskinen användas för HD behandling.

Priming och dialysavslut utförs med NaCl.

Maskinen märks med skylt endast HD.

Fyll i protokoll enl sid 4 och sätt på maskinpärmens framsida.

Kvalitetsansvarig ssk/ vårdenhetschef ansvarar för att det även framgår på driftsprotokollet att maskinen kan användas för HD behandling samt datum.

Om högre gränsvärde än ovan tas aktuell dialysmaskin ur drift.

Ny provtagning utförs enligt instruktion.

När svar finns med godkända gränsvärden tas skylt samt försättsblad bort och kvalitetsansvarig/vårenhetschef skriver i driftprotokoll godkänd för online behandling samt datum.

Om upprepad växt vid ny kontrollodling (x 2) tas maskin ur

drift och lämnas till avd tekniker för genomgång.

Om växt över gränsvärde i flera maskiner samtidigt vid varannan månads provtagning skall alla online maskiner odlas.

Dialysmaskinen skall vara ur drift tills provsvar visar

< 10 cfu/100ml.

VEC/Kvalitetsansvarig, sakkunnig person samt medicinskt ansvarig för tillverkning informeras alltid om avvikande provsvar.

DIALYSMASKIN . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Är ej godkänd för HDF. CFU = ……………

Endast HD behandling fom ……………

tills nytt godkänt

Provsvar.

PRIMAS OCH AVSLUTAS MED NaCL/

sign…………..

| Dialysmaskiner; PROVTAGNING varannan månad. Ansvar; Namn. NÄL; Jan, Mars. 1; Jane. 1; Nasse. 1; Tiger. 1; Piff. 1; Diddi. 1; Murre. 1; BULL. 1; MUSSE. 1; Knytttet. 1; Gena. 1; TARZAN. 1; Bobbo. 1; Trisse. 1; Pelle. 1; RU. 1; EMIL. NÄL; Feb, Apr. 2; Drutten. 2; IOR. 2; Lady. 2; MIMMI. 2; BAMBI. 2; GULLAN. 2; STAMPE. 2; Maja. 2; Lilla My. 2; Bill. 2; Snorkf. 2; PUFF. 2; Måns. 2; PUH. 2; Mumin. 2; Findus. 2; Pettson. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |