Dok.ID: 22306 HemHd kommunalt vatten Hemodialysvätska mikrobiologi,endotoxin provtagnings anvisning Q Di 209

# 1 ex i avdelningspärm

#### Mikrobiologi

| Provtagningsansvarig: | Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient. Noterar i loggbok under flik 4, på Checklista kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmonitor, vilka prover som är tagna |
| --- | --- |
| Frekvens: | Mikrobiologi 4 gånger/år |
| Provtagningsställe: | Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid filter |
| Provtagningskärl | Sterilplast flaska 500 ml. Fylls minst 100ml |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift. |
| Analys av prov: | Bakt. lab, Sahlgrenska |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP” Vatten-Dialys och njursvikt. |

##### Endotoxin

| Provtagningsansvarig: | Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient. Noterar i loggbok under flik 4, på checklista kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmonitor, vilka prover som är tagna |
| --- | --- |
| Frekvens: | 2 gånger/år. |
| Provtagningsställe: | Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid filter. |
| Provtagningskärl: | Provrör 6 ml (gul kork) |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift. |
| Analys av prov: | Bakt.lab, Sahlgrenska |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in i och lagras på sharepointytan ”GMP” Vatten-Dialys och njursvikt. |

Åtgärder vid mikrobiologisk växt:

Desinfektion på dialysmaskinerna. Ny provtagning utförs enligt instruktion

Dialysmaskinen tas ur bruk. Dialysbehandling sker på NÄL, tills proverna är godkända.

Vid kvarstående underkända prover utreds orsaken.