Dok.ID: 22307 HemHd egen brunn Hemodialysvätska Mikrobiellkontroll samt endotoxin bestämmning provtagnings anvisning Q Di 210

# 1 ex i originalpärm

#### Mikrobiologi

| Provtagningsansvarig: | Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient. Noterar i loggbok under flik 4, på checklista kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmonitor, vilka prover som är tagna |
| --- | --- |
| Frekvens: | 6 ggr/år. |
| Provtagningsställe: | Vid dialysmaskinen, tillförande dialysatslang vid filter. |
| Provtagningskärl: | Sterilplastflaska 500ml prov volym minst100 ml. |
| Gränsvärden | Enligt gällande föreskrift. |
| Analys av prov | Bakt.lab, Sahlgrenska |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP” Vatten- Dialys och njursvikt. |

##### Endotoxin bestämning

| Provtagningsansvarig | Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient. Noterar i loggbok under flik 4, på checklista kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmonitor, vilka prover som är tagna |
| --- | --- |
| Frekvens: | 4 gånger/år. |
| Provtagningsställe: | Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid filter |
| Provtagningskärl | Provrör 6 ml. (gul kork) |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift |
| Analys av prov: | Bakt Lab, Sahlgrenska |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP” Vatten- Dialys och njursvikt.. |

Åtgärder vid mikrobiologisk växt:

Desinfektion av dialysmaskin. Ny provtagning utförs enligt instruktion.

Dialysmaskinen tas ur bruk. Dialysbehandling sker på NÄL tills proverna är godkända.

Vid kvarstående underkända prover utreds orsaken.