Dok.ID: 16972 Instruktion för CWP1 o CWP2 Baxter GMP Q Di 234

# 1 ex i avdelningspärm, bilaga utskriven och finns i vattenrum

Se anslag uppsatt på CWP 1 och CWP 2 i vattenrummet.

- Daglig drift se bilaga 1 i loggbok på hyllan

- Kolfilter bilaga 2

- Kontaktlista vid Larm på CWP 1 och 2 se bilaga 3

- Avhärdningsfilter bilaga 4

- Byte av partikelfilter bilaga 5

- Hårdhetstest av vatten efter avhärdningsfilter bilaga 6

- Klorkontroll av vatten med PRC sticka efter avhärdningsfilter bilaga 15

- Hårdhetsmätare bilaga 7 (utdrag ur manual)

- Klormätare bilaga 8 (utdrag ur manual)

- Klinikpanel Larmhänvisning bilaga 9 (utdrag ur manual)
(vid larmåterställning dokumentera åtgärd på protokoll i dagligdrift pärm)

- Inkoppling av sterilfilter på CWP bilaga 10

- Omkoppling till en slinga bilaga 11

- Tidkanaler bilaga 12

- Ändring av gränsvärde när en CWP försörjer båda slingorna på natten. bilaga 13

- Dokumentation och handhavande CWP 800 vattenanläggning WSE00018 NÄL Trollhättan. bilaga 14

Signering av utförda moment på checklista, bilaga 1, hyllan i vattenrummet.

Ansvarig den som är först på plats av HD personalen.

Åtgärder vid otillräcklig hetdesinfektion av slinga.

Indikation och kontroll

- Om blå lampa på ljusindikatorn i korridoren lyser och klinikpanelen visar informationssignal 29 Otillräcklig desinfektion av distributionsslinga.

- Kontrollera genom att trycka på larmlistknappen (se bilaga 9 Q Di 234) om informationssignalen även har förekommit vid föregående hetdesinfektion av slingan. För att se när hetdesinfektion av slingan utförts, se Loop disinfection i bilaga 12 Q Di 234, för respektive CWP i vattenrummet.

Åtgärd vid enbart 1 otillräcklig hetdesinfektion av slingan.

- Normal dialysbehandling kan utföras.

Åtgärd vid 2 eller fler i följd otillräckliga hetdesinfektioner av slingan.

- Gå över till HD-drift på dialysmaskiner kopplade till den berörda slingan.

- Priming och avslut sker med koksalt (NaCl).

- Informera medicinskt ansvarig för tillverkning, dialysansvarig överläkare, VEC/sektionsledare, driftansvarig för teknik samt sakkunnig person.

- Nyckelpersoner fattar beslut om fortsatt behandlingstyp och eventuella åtgärder.