Dok.ID: 24471

Klorlarm. Kontroll, åtgärd. Q Di 239 GMP

# 1 ex i originalpärm

Vid klorlarm från testomat eller om Trollhättans Energi tvingas klorera vattnet (om detta händer ringer Trollhättans Energi direkt till Dialys- och Njursviktsmottagningen).

Ta namn och telefonnummer från den som ringer. Fråga hur länge vi måste kontrollera och med vilket intervall beroende på hur långt bort i vattenledningsnätet och mängden klor

(tex varje kvart i tre timmar).

- Testa ingångsvatten (kran A4) samt vatten efter förbehandling kran (A23/A26) med teststicka för klor. Resultat noteras i driftprotokoll bilaga 1 Q Di 234 i vattenrummet. Prov efter kolfilter får ej vara positivt för klor.

Om vattnen efter förbehandling (A23/A26) visar positivt resultat för klor ska alla dialysbehandlingar avslutas omgående med Nacl.

Om dialys utförs på annan avdelning t. ex IVA ska den omedelbart avslutas.

Vid problem med vattenförsörjningen till CWP SKALL alltid Medicinsk ledningsansvarigläkare, ansvarig dialysläkare, Vårdenhetschef/sektionsledare, Sakkunnig person och Medicinsk tekniker informeras.

Baxter kontaktas av Tekniker, VEC eller sektionsledare för information och åtgärd av kolmassan om klor-stickan blir positiv.

För vidare åtgärder, se Q Di 32 Störning vattenförsörjning.