Dok.ID: 23546 CDS Daglig drift GMP Q Di 247

# 1 ex i avdelningspärm, samt pärm CDS rum

Kontroll av koncentrat-anläggningen utförs varje morgon.

Kontroller skrivs in i statusprotokoll i CDS-rummet.

En sign för båda koncentraten samt temperatur och läckage-detektor.

Här ska anges:

- Färg på respektive lampor ovanför behållarna

- Vilken behållare som är i drift, A eller B (ligger under system, manuell tankomkoppling)

- Att inga läckage föreligger. Sign att läckagedetektor ligger på golvet.

- Rumstemperaturen min o max.

- Att slangarna är upphängda och inte ligger i kläm

- Signatur.

Anläggningen är automatisk och programmerad för start kl 06 och stopp kl 22 alla dagar i veckan.

##### Vid avvikelser

Röd lampa:

Är tanken tom?  Byt behållare

Är tanken inte tom?  Bekräfta tank bytt, då sker ny avluftning innan anläggningen stoppar på kvällen.

Läckage:

Kontrollera anslutningar, ev. byt tank och läckande tank reklameras. Meddela tekniker, sektionsledare eller vårdenhetschef.

Rumstemperatur skall vara mellan +15 och +25. Om för hög temperatur:

### Uteslut termometer fel

Kontakta Västfastigheter

När temperaturen åter är normal byt till nya tankar från Godsmottagningen om temperaturen har överstigit +30.

Om du inte lyckas få i gång cirkulationen på CDS använd dialyskoncentrat i påse, Smartbag.

Meddela Dialystekniker, VEC, sektionsledare vid fel.

Förvaras i temperatur +5o C - +30o C

### Statusprotokoll koncentratanläggning och Loggbok: Start/stand-by koncentratanläggning CDS3

### Fresenius Medical Care

Bag in box 300L

#### Månad: ……………………..	 År: …………………  	Blad nr: ……

#### (D)= drift dvs vilken behållare som används

Koncentrat: 311,25 (CDM1)                Koncentrat: 211,25 (CDM2)

| Dag | Behållare 1A | Behållare 1B | Rums Temp Min/max | Behållare 2A | Behållare 2B |  | Läckage Detektor På golvet |  | Skrivit i Fel logg? Q Di 105 J och sign |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa Röd/Grön ##### Samt ev D | ##### Lampa ##### Röd/Grön ##### Samt ev D | ##### Min/max | Lampa Röd/Grön ##### Samt ev D | Lampa Röd/Grön Samt ev D | Sign | Sign | Sign |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |