Dok.ID: 23547 CDS byte av koncentratbehållare GMP Q Di 248

# 1 ex i avdelningspärm, 1 ex i pärm CDS rum

En koncentratbehållare innehåller 300 l koncentrat, så det föreligger inget akut behov att byta behållare omedelbart vid rött ljuslarm, det måste dock åtgärdas samma dag.

Skulle båda behållarna var tomma utgår ljus och ljudlarm, följ manual. Baserad på instruktionerna från Fresenius Medical Care se bilaga 1 Q Di 248 i koncentratrum.

Standardkoncentrat för dialysmottagningen är AC-F 311,25 (K 3,0) och

AC-F 211,25 (K 2,0)

## Risk för förväxling, byte dubbelsigneras

Kontrollera koncentrat-beteckning noga!

Följ instruktionen från Fresenius Medical Care, se bilaga 1 Q Di 248 i koncentratrum.

Spritbada kopplingen (den grå), för att avlägsna kristaller innan anslutning till den nya koncentratbehållaren (om kopplingen inte stänger ordentligt sugs luft in och larm felaktigt koncentrat uppstår).

Fyll i och signera byte av behållare i Loggboken-byte av koncentratbehållare.

När bytet av koncentratbehållare är klart skall för-avluftning utföras enligt Fresenius

Medical Care instruktion. Signering av för-avluftning görs i Loggbok – byte av koncentratbehållare.

Obs! hållbarhet på en öppnad koncentratbehållare är 30 dagar. Efter det måste den bytas även om den inte är tom.

Den som bytt koncentrat antecknar på anslagstavlan utanför expeditionen/ meddelar exp/usk   vilket koncentrat som önskas så vidareförmedlas det till transport som kör upp koncentratbehållare.

tel  010 4410966 / helg ringer ssk själv 010 4410962

###### Golvet städas 1 ggr/ v. Signeras på checklista Q Di 319. Ytan under koncentratbehållare städas i samband med byte av behållare.

##### AC-F 311,25 (K 3,0)  CDS 1     Bag in box 300L

### Loggbok - Byte av koncentratbehållare till CDS 3

### Fresenius Medical Care

###### Spädes 1+44  	Förvaras i temperatur +5o C  -  +30o C

| Ange konc. beteckn och Lot nr Behållare OK | Plom-bering på topp-lock OK | Ny behållare in-kopplad datum/kl | Avluftning kvitterad på CDS3 sker kl 22 vid auto avstängning | Anm, Vilken TANK A el B | Dubbel Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |

##### AC-F211,25 (K 2,0)   	CDS 2   Bag in box 300L		300 l

### Loggbok - Byte av koncentratbehållare till CDS 3

### Fresenius Medical Care

###### Spädes 1+44  	Förvaras i temperatur +5o C  -  +30o C

| Ange konc. beteckn och Lot nr Behållare OK | Plom-bering på topp-lock OK | Ny behållare in-kopplad datum/kl | Avluftning kvitterad på CDS3 sker kl 22 vid auto avstängning | Anm Vilken TANK A el B | Dubbel Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |