# Munkedal Vattenrening systemspecifikation, skötsel och underhåll GMP Q Di 258

Ett ex i avdelningspärm

Ändringar i denna version.

Lagt till värmedesinfektion, loggdator och partikelfilterinformation.

Typ

Lauer Aquaboss

Leverantör

B.Braun

Funktion /Omfattning

Vattenreningssenheter som omfattar:	Kolfilter

Avhärdare

Partikelfilter

Klormätare

RO-enhet

Värmedesinfektionsenhet (Hot Rinse)

Distribueringsslinga med 11 st. Tappställe.

Värmedesinfektion av slinga:	Enligt tidkanal

Desinfektion av RO enhet:		Enligt tillverkarens rekommendation.

Daglig skötsel

Ansvarig för kontroll av anläggning för dagens verksamhet: Dialyssköterska/Undersköterska

Här ingår kontroll av driftparametrar, loggdator och saltmängd i avhärdare enligt dokument Q Di 259 med bilagor.

Salt för avhärdare

Typ av salt: 		Salttabletter

Påfyllnadsfrekvens: 	Vid behov

Kontrollfrekvens: 	Dagligen

Indikator för klormätare

Flaskor:		Reagent A, Reagent B och Reagent C

Utbytesfrekvens: 	Var 3:e månad eller larm på klormätaren.

Provtagning klorsticka	1 gång per vecka

Partikelfilter

Filter:		2st Cartridge 20” x 5 µm

Utbytesfrekvens:	Var 3:e månad.