Dok.ID: 22373 Dok.ID: 22373 Störning vattenförsörjning/CWP eller CDS GMP Q Di 32

# 1 ex i originalpärm, 1 ex i vattenrum

Vid problem med vattenförsörjningen till CWP eller vid avbrott på CDS SKALL alltid Medicinsk ledningsansvarigläkare, ansvarig dialysläkare, Vårdenhetschef/sektionsledare, Sakkunnig person och Medicinsk tekniker informeras.

Vattenlarm på CWP 1 och CWP 2 uppkommer då det inte finns tillräckligt med vatten. Problemet kan finnas utanför sjukhuset (t ex ledning som gått sönder) eller inom sjukhuset.

Vid bristande vattenförsörjning uppkommer larm på CWP, ” Låg ink nivå”.

Om larmet försvinner inom ett par minuter kan dialysbehandlingarna fortsätta.

I de fall larmet blir kvar, ring Västfastigheter, 010 – 441 35 00 vardagar 07:00-16:00. Övrig tid 010-4350000 (växeln), för att få besked om vad felet beror på samt hur långt driftstopp man beräknar.  Kontakta i andra hand Trollhättans energi AB, 0520 – 49 74 00 (denna telefon är öppen dygnet runt).

Om vattenbristen beräknas bli långvarig, beslutar HD-ansvarig läkare samt sakkunnig person tillsammans med vårdenhetschef om vidare åtgärder. TIB (tjänsteman i beredskap), verksamhetschef samt chefläkare informeras. Om vattenbristen berör hela sjukhuset kommer stabs-/förstärknings- eller katastrofläge utlösas, för att se vad som gäller vid de olika beredskapslägena, se NU-sjukvårdens katastrofplan.

Patienter som kan vänta med dialys till nästkommande dag kopplas ur dialys och får komma tillbaka nästa dag. OBS vätskebalans och P-Kalium.

Om dialysbehandling inte kan utföras på NÄL nästkommande dag:

- Munkedal fyller upp befintliga fm platser och startar även ett em skift.

- Patienter får sin behandling på VGRs övriga dialysavdelningar, personal från NÄL följer med och tar hand om egna patienter. Tider för behandlingar efter överenskommelse med mottagande avdelning.

- Patienttransporter ombokas via Västtrafik 020 – 91 90 90.

- Välj i första hand kliniker med Freseniusmaskiner.

- Ta med dialystillbehör, så att det räcker till två behandlingar, akutbeställning görs vid behov med leverans till mottagande enheter.

- CWP 1 och CWP2 ska startas i cirkulation för att förhindra bakterieväxt, OBS maskinerna blir inte desinficerade i detta läge.

- Om desinfektion av dialysmaskiner inte kan utföras, se rutin Q Di 101 samt

Q Di 132.

Vid chockklorering av vattnet:

Vid hög bakterieväxt i vattnet kan Trollhättans Energi chockklorera vattnet. Innan detta sker ringer de och meddelar att så kommer att ske.

In vatten och beredningsvattnet (efter kolfiltren) ska då testas för klor, se rutin Q Di 239 innan dialys återupptas/startas.

För patienter i dialys bypasa dialysatet i väntan på resultat av klorprovet (enl Q Di 239) genom att öppna shuntluckan på maskinen. Om positivt klor följ noga anvisningen

enl Q Di 239.

OBS om patienter dialyseras på annan mottagning/avdelning skall dialys avslutas omedelbart När Trollhättan energi ringer om klorering.

Problem med CWP:

Koppla över till den andra CWP:n se instruktioner i vattenrummet.

Om båda CWP slutar att fungera, Informera MLA, dialysansvarig överläkare, sakkunnig person medicinsk tekniker samt VEC/sektionsledare som tar beslut om sterilfilterkörning. Koppla över till sterilfilter

se anvisning i vattenrummet samt Q Di 452.

Vid vattenläcka:

Ring västfastighet.

Vid problem med CDS:

Använd ”smartbag”.

Meddela vårdenhetschef och/eller sektionsledare samt sakkunnig person, medicinsk tekniker (nästkommande dag om problemet uppstår på jourtid).

Kontaktuppgifter Dialysmottagningar VGR

| Enhet | Telefonnr | Typ av maskin |
| --- | --- | --- |
| SkAs/Skövde | 0500 - 43 19 75, 0500 - 43 24 55 | Fresenius 6008 |
| Diaverum/Falköping | 0515 - 870 90 | Baxter Artis (ev Surdial) |
| SÄS/Borås | 033 - 616 22 17 | Fresenius 6008 |
| SÄS/Skene | 0320 – 77 81 30 | Fresenius 6008 |
| SU/Sahlgrenska | 031 – 342 11 30 | Fresenius 6008 |
| SU/Mölndal | 031 – 343 01 30, 031 343 01 28 | Fresenius 6008 |
| SU/Östra | 031 – 343 64 80 | Fresenius 6008 |
| Capio Lundby | 031 – 65 72 86 | B Braun Dialog IQ |

| Namn | Vardagar 07:00-16:00 | Övrig tid |
| --- | --- | --- |
| Eva-Lis Henriksson Vårdenhetschef | 010-4355331 | 070-9104484 |
| Anita Fredriksson | 010-4355330 | 070-4945872 |
| Tina Ladegaard | 010-4355330 | 076-034769 |
| Mary Dena Medicinskt ansvarig läkare | 010-4354724 | 072-5772095 |
| Västfastighet | 010-4413500 | 010-4350000 Växeln |
| Trolhättans Energi AB | 0520-497400 |  |
| Tjänsteman i beredskap (TIB) | 010-4350000 Växeln | 010-4350000 Växeln |
| Jan Mattson Medicinsk teknik | 010-4352821 073-5946448 | 070-5563224 |
| Mats Niklasson Medicinsk teknik | 010-4352813 072-2036194 | 070-3712341 |
| Baxter end CWP | 046-169660 |  |
| Anna Bäck Sakkunnig person | 0721-050514 |  |