El konvertering av patienter med pacemaker/ICD/CRT

Utrustning

Patienter med pacemaker bör konverteras antero-posteriort, enklast med påklistrade defibrilleringsplattor, inte för nära pacemakerdosan (helst 20 cm från dosan).

- Pacemaker: Rutinmässig kontroll efter el konvertering behövs ej.

- ICD/CRT med automatiska mätningar eller hemmonitor behöver inte rutinmässigt kontrolleras efter el konverteringen men kontrolleras via extra hemmonitorsändning, övriga ska kontrolleras.