Checklista visuell kontroll av duodenoskop

Förändringar sedan föregående version

Inga justeringar.

Bakgrund

Sannolikheten för funktionsstörningar i endoskopet ökar med antalet undersökningar och/eller den totala användningstiden. Utöver inspektionen före varje undersökning ska endoskopimottagningens duodenoskopansvariga regelbundet kontrollera skopens skick.

Syfte

Skapa en rutin för att säkerställa att duodenoskopen inte har några avvikelser. Detta för att förhindra vårdrelaterad skada och smitta.

Åtgärder

Nedanstående checklista ska gås igenom 1 gång per vecka:

Kontrollera kontrolldelen och ljusledaranslutnings-sektionen (klumpen)

Kontrollera manschetten (kragen) och inloppsslangen intill manschettdelen

Kontrollera den utvändiga ytan på hela inloppsslangen inklusive böjningsdelen och den distala änden, glöm EJ svetsningen

Kontrollera biopsivinklingsbryggan och området med lupp som är möjligt att syna i dess infällning medan biopsivinklingsbryggan höjs och sänks

Kontroll av objektivet och ljusledarlinsen i den distala änden

Kontrollera luft-/vattenmunstycket i den distala änden

Kontrollera ledarlåsningens spår på biopsivinklingsbryggan