Dok.ID: 21841 Barn – Transport IVA

Revidering i denna version

Inga förändringar.

Bakgrund

Transport av ett barn är en kvalificerad medicinsk åtgärd. Barnets tillstånd får avgöra den personella och materiella insatsen. Kort transportsträcka får inte föranleda sämre förberedelse av transporten.

Syfte

Att underlätta och tydliggöra handhavandet för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor vid transport av barn.

Före transport

Barnet ska före transport vara i optimalt skick:

- Vid risk för intubation under transporten bör barnet intuberas före

- Korrigera hypovolemi

- Korrigera syra-bas rubbning

- Barnet ska ha bra perifer infart/er. Behovet av artärnål och CVK får bedömas av ansvarig narkosläkare.

- V-sond och tömd ventrikel

- Normal temperatur

Barn mellan 3-10 kg så använder vi Hamilton transportrespirator med:

- Barnslangset för Hamilton

- Barnexpirationsventil för Hamilton

- CO2-mätare till Philipsskåpet + CO2-modul

- Inget dragspel (för mycket deadspace)

- Inget HME (för mycket deadspace). Läkarordination på HME-filter.

- Välj neonatalmode på respiratorn.

- Skriv in hur mycket barnet väger.

- Respiratorn startar alltid i PCV+ = TK

Barn över 10 kg så använder vi Hamilton transportrespirator med:

- Vuxenslangset och vuxenexpirationsventil.

- Bakteriefilter

- CO2-mätare till Philipsskåpet  + CO2-modul

- Inget dragspel (för mycket deadspace)

- Inget HME filter (för mycket deadspace). Läkarordination på HME-filter.

- Välj vuxen/barn mode på respiratorn

- Skriv in längden på barnet och kön

- Respiratorn startar alltid i s(CMV) = VKTS.

Rengöring: Enligt rutin. Spara slangar och expirationsventil på salen, skriv patientuppgifter och datum, håller en vecka.

Tänk på att förbereda det som kan behövas under transporten för att den ska bli så säker som möjligt.