Dok.ID: 34414

Mekanisk ventilation MAQUET Servo-U

Revidering i denna version

- Inga förändringar vid denna revidering.

## VKTS (VolymKontrollerad TryckStyrd)

- Avdelningens rutinmetod för övertrycksandning, och respiratorns startmode, är volymkontrollerad tryckstyrd ventilation som på Servo-U kallas VKTS. Insufflationsprofilen i denna mode anpassas av respiratorn till att motsvara en tryckkontrollerad profil. Därmed ges den önskade ventilationen vid ett lägre topptryck än om ren volymkontrollerad ventilation används.

- Ställ in önskad TV (6-7 ml/kg).

- Frekvens justeras till önskad MV, styrt av pCO2.

- Ställ in önskat PEEP, vg se rutin ”Respiratorisk insufficiens”

- Ställ in FiO2 till önskad SatO2. Startar alltid på 100%.

## TK (TryckKontroll)

Om man så önskar kan man välja en ren tryckkontrollerad ventilation.

- Ställ in trycket på den nivå som ger en tidalvolym på 6-7ml/kg

- Andningsfrekvensen justeras för önskad minutventilation styrt av pCO2

- FiO2 till önskad SatO2. Startar alltid på 100%.

- Ställ in önskat PEEP.

## BI-VENT/APRV (Bilevel Ventilation / Airway Pressure Release Ventilation)

Också en tryckkontrollerad ventilation. APRV används för rekrytering samt vid svår ARDS med uttalade syresättningsproblem. V g se separat Rutin Respiratorisk insufficiens.

## VU

- Tryckunderstödd ventilation med volymsstyrt mål.

- Spontanandningsmode med VKTS som ”back-up”

## TU/CPAP

- Tryckunderstödd ventilation

- Spontandningsmode med TK som ”back-up”

- Med TU = 0 motsvarar det ”ren” CPAP.

## Auto VKTS/VU ,  TK/TU

- Autofunktionsmode. Innebär att respiratorn växlar mellan de olika moderna beroende på om patienten spontanandas eller ej.

- Var observant på att vid frekventa växlingar mellan kontrollerad och spontan mode, så kan ibland minutvolymerna bli för låga. Lättast är då att växla över till kontrollerad mode ( VKTS eller TK)

## NAVA

V g se separat rutin NAVA.