Dok.ID: 21687

Barn – Revivator, testning

Revidering i denna version
Uppdaterad i giltighetstid, inga förändringar.

Bakgrund/Syfte

Att tydliggöra handhavandet för en god och säker vård av barn.

Vilka berörs

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på IVA.

Test av barnrevivatorerna

När du tar en ny barnrevivator från förrådet är det viktigt att du testar att den är tät och att övertrycksventilen fungerar som den ska.

Innan du testar den kan du koppla på PEEP-ventilen till revivatorn. 
Om barnet har mer PEEP inställt på ventilatorn använder vi samma på revivatorn.

På den neonatala revivatorn ska ett PEEP på 5 cm H2O sitta. Används till barn upp till 2,5 kg.

På den pediatriska revivatorn ska ett PEEP på 5 cm H2O sitta. Används till barn 2,5-30 kg.

På vuxen revivatorn ska ett PEEP på 5 cm H2O sitta. Används till barn 30-50 kg.

Du testar den genom att koppla den till ballongen som finns ovanför datorbordet i steril/allmän förrådet.

Håll för övertrycksventilen samtidigt som du ”ventilerar” revivatorn, är den tät så fyller sig ballongen. Släpper du på ventilen ska inte ballongen fylla sig, vilket också är viktigt – övertrycksventilen är till för att vi inte ska ventilera ett barn med för höga tryck. Innan du använder den pediatriska revivatorn på sal ska du fylla upp reservoarblåsan med syrgas.