Dok.ID: 25834

Uppstart av PiCCO via Philips övervakningsskåp

Revidering i denna version

Mindre ändringar.

Bakgrund

Instruktioner för användande av PiCCO via Philips övervakningsskåp

Syfte

Enhetliga instruktioner för användande av apparatur på IVA.

Åtgärder
Fortsättning på nästa sida.

Åtgärder

- Skanna eller skriv alltid in patienten på skåpet med födelsedata och sekelsiffra. För- och efternamn. Längd och vikt (Idealvikt) för att de beräknade värdena ska bli så bra som möjligt. Längd och vikt=BSA (kroppsyta) Kön och PM.
Vid varje kalibrering tas även centralvenös och arteriell blodgas, värdena förs in i CCC alt Centricity High Acuity Critical Care (CHA).

- Ändra profil till IVA PiCCO.

- Sätt i modulen (orange) i MMS utbyggnaden. Det tar en liten stund innan monitorn känner av PiCCO modulen.

- Sätt i Cardiac Output Cable (Temperatur/PICCO) i C.O modulen.

- Sätt i PICCO tryckkabel till övervakningsskåpet. Vit eller grå kabel.

- Anslut platta kontakten från PICCO tryckkabeln till tryckdomen vanligtvis fästes på patientens överarm.

- Starta PiCCO genom att trycka på knappen C.O på modulen, fönstret. Förvald C.O kommer upp.

OBS! Det ska CCO från ABP.

- Välj att ta bort ART kurvan från övervakningsskåpet. Vi behöver endast observera ABP kurva vid användning av PICCO.

- T-blod = temperaturen.

- Mätvärde har ORANGE kurva på monitorn.

- För att få mätvärde måste kalibrering göras. Kalibrering utförs var 8 tim eller oftare om patienten är cirkulatorisk instabil av ansvarig sjuksköterska. Kalibrering behöver även göras om ni tar ut tryckkablarna.

- Innan kalibrering utförs hämta KALL NaCl lösning 100 ml/250ml och 20 ml spruta med luerfattning samt spike i kylskåp. Lägg injektatet i en skål med is. Fyll sedan skålen med kallt vatten, detta för att leda kylan bättre och på så sätt kyla ner injektatet mer effektivt. Injektatet bör vara kallare än 6-8 grader.

- Tryck på START knappen på CCO modulen. Kontrollera att den förinställda injektions volym överensstämmer med den ordinerade, kan ändras v b. Vanligtvis har vi 20ml som injektions volym.

- Kateterkonstanten är information om förbestämd kateter, behöver inte ändras.

- Dra upp 20 ml kall NaCl.

- Tryck på START C.O. på nedrelisten på Philipsskåpet (klar för ny mätning) och kontrollera vad för meddelande ni får i gul text, Stabil baslinjen Injicera nu eller instabil baslinje (vänta med att injicera).

- Vrid Trevägskranen och INJICERA 20ml kall NACI i snabb och jämn takt. Vid brusig baslinje kan det kara katererfel,

- Upprepa Injiceringen tre gånger. Kontrollera att inte värdena avviker för mycket mot varandra.

- Vi behöver minst TRE godkända mätningar för att kunna göra en beräkning. Om mätningen är ok kommer en grön ring med en bock att synas vid värdet. Det får ej vara frågetecken. (En normal C.O kurva har en mjuk topp och återgår till temperaturens baslinjenivå efter toppen).

- OM ett kalibreringsförsök ska makuleras tryck på den gröna ”alptoppen” och se till att den blir röd och är inte med i beräkningen.

- Tryck på SPARA CO/kal CCO.  Kontrollera att det finns minst tre godkända kalibreringar finns innan tryck på SPARA CO/kal CCO.

- Mätningen är klar.

- Tryck på HEMODYNAMISK BERÄKNING.

- Skriv in Aktuellt CVP.

- Utför beräkning.

- Välj hemodynamisk kontroll och välj sedan utskrift.

- Data lagras i 3 dygn.