Arbetsordning för arbete i beredningsrum – NÄL

Syfte

Att säkerställa arbetsordningen för att uppfylla gällande GMP- och strålskyddskrav vid beredning av radiofarmaka.

Förändringar sedan föregående version

Lagt till rutiner för IBC-NM och tagit bort rutiner för manuell blankettskrivning och etikettskrivning.

Bakgrund

Dokumentet har samlat nedtecknade rutiner i kronologisk arbetsordning med länkar till respektive dokument.

Beredningsrum

Städning får inte ske när beredning eller annan verksamhet pågår i beredningsrummet. Efter städning av beredningsrum ska minst 30 minuter förflyta innan beredning får ske.

- Tryckskillnader och rumstemperatur avläses på datorn i korridoren, se: Kontroll av tryckskillnader. Kontroll av temperatur och termometer i berednings- och dispenseringsrum samt kylskåp.

Rutin för att gå in i beredningsrum, se: Slussning av personal till beredningsrum.

Max- och mintemperatur för kylskåpet avläses, se: Kontroll av temperatur och termometer i berednings- och dispenseringsrum samt kylskåp.

Kontrollera säkerhetsbänken, se: Drift och skötsel av säkerhetsbänk.
Låt fläkten gå på helfart hela arbetsdagen.

Utför bakgrundsmätning och kontroller på aktivitetsmätaren, i IBC-NM.

Säkerhetsbänkens beredningsytor och andra arbetsytor rengörs inför varje beredning med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (≥ 70 vol %) nedan benämnt ytdesinfektion. 
Säkerhetsbänkens beredningsyta förses med steril duk. Även arbetsverktygen rengörs med ytdesinfektion.

Innan eluat-, och kitblyskyddsburkar samt sprutskydd från genomräckningsskåpet eller skåpet i rummet ställs in i säkerhetsbänken ska dessa torkas av med ytdesinfektion.

Sprutor och kanylers förpackningar ska avlägsnas utanför säkerhetsbänken precis innan dessa tas in i säkerhetsbänken.

Eluering av ”99mTc”, se: Hantering av generator i beredningsrum.

Beredningar utförs enligt specifika protokoll i IBC-NM, som är utformade efter beredningskorten och uppdateras när beredningskorten uppdateras.

Beredningskorten för de olika radiofarmakan finns också i pärmen märkt ”Beredningskort” i beredningsrummet eller se: NU-sjukvårdens hemsida/styrande dokument/Medicinska styrdokument per ämne/Medicinsk diagnostik/Beredningskort.

Tillämpa linjerensning dvs arbeta med en beredning i taget och ställ undan den färdiga beredningen innan nästa beredning påbörjas för att undvika sammanblandning.

Följ de olika beredningsstegen i IBC-NM för respektive kit-beredning.

Använda sprutor och kanyler läggs i aktuell blyskyddad avfallsburk i säkerhetsbänk/dragskåp. För övrigt se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen

Säkerhetsbänkens beredningsytor och andra arbetsytor kontrolleras med aktivitetsmätare och rengörs efter varje beredning med ytdesinfektion.
Även arbetsverktygen och scanner kontrolleras med aktivitetsmätare och rengörs med ytdesinfektion.

Avfallspåsen till Pedalpelle byts och aktivitetsinnehållet kontrolleras med aktivitetsmätare i slussen. Om aktiviteten överstiger 50 cps över bakgrunden läggs påsen i avklingningsrummet och märks med aktuellt datum. I annat fall slängs påsen i de vanliga soporna.

Städning utförs enligt: Städning i renklassade lokaler i egen regi. NÄL.

Dokumentering av kontaminationskontroll sker i pärmen i beredningsrummet på blankett kontaminationskontroll.

Handskar tas som regel av i slussen och slängs i påsen som tas med ut från beredningsrummet. Är påsen inte uttagen från beredningsrummet slängs handskarna i påsen vid tvättstället i slussen som kontrollmäts och tas sedan med ut. Vid kontamination eller stark misstanke om kontamination av handskarna under pågående beredningsarbete tas dessa av så snabbt som möjligt och slängs i beredningsrummet. Händerna rengörs då med tvål och vatten tills värdet inte blir lägre, enligt Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen.

Dispenseringsrum

Max- och mintemperatur för kylskåpet avläses, se: Kontroll av temperatur och termometer i berednings- och dispenseringsrum samt kylskåp.

Kontrollera säkerhetsbänken, se: Drift och skötsel av säkerhetsbänk.
Låt fläkten gå på helfart hela arbetsdagen.

Utför bakgrundsmätning och kontroller på aktivitetsmätaren, i IBC-NM.

Dra upp sprutor med önskad radiofarmaka enligt IBC-NM och märk dem med etikett, enligt  Ansvarsfördelning vid beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka.

Säkerhetsbänkens beredningsytor och andra arbetsytor rengörs varje dag med ytdesinfektion och förses med plastat underlägg. Även arbetsverktygen rengörs med ytdesinfektion.

Sprutor och kanyler läggs i aktuell blyskyddad avfallsburk i säkerhetsbänk/dragskåp. För övrigt se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen

Efter förmiddagens arbete kontrolleras säkerhetsbänkens beredningsytor och andra arbetsytor med aktivitetsmätare. Avfallspåsen till Pedalpelle byts och aktivitetsinnehållet kontrolleras med aktivitetsmätare. Om aktiviteten överstiger 50 cps över bakgrunden läggs påsen i avklingningsrummet och märks med aktuell nuklid och datum. I annat fall slängs påsen i de vanliga soporna. Dokumentering sker i pärmen ”Städning i egen regi, NÄL” på blankett Kontaminationskontroll.

Rutiner vid dagens slut i dispenseringsrummet

Efter avslutat arbete för dagen kontrolleras säkerhetsbänkens beredningsytor och andra arbetsytor med aktivitetsmätare och rengörs med ytdesinfektion.
Även arbetsverktygen, sprutblyskydd och transportlådorna kontrolleras med aktivitetsmätare och rengörs med ytdesinfektion.

Kontaminerade sprutblyskydd sköljs i tvål och vatten och kontrollmäts igen. Vid kvarstående kontamination läggs de i det gråa blyskyddet för avklingning, annars sköljs de med ytdesinfektionsmedel och ställs till torkning.

Töm och sprita ett elueringskärl och kitblyskydd för morgondagens beredningar och ställ dem i genomräckningsskåpet.

Dokumentering av kontaminationskontroll och städning sker i pärmen ”Städning i egen regi”.

Gamla kit- och eluatflaskor tas ur kylskåpet och ställs i avsett blyskydd.

Övriga rum med kontamineringsrisk kontrolleras vid misstänkt kontaminering. Utrustning för rengöring vid kontaminering finns i speciell låda i slussen. Dokumentera på blankett Kontaminationskontroll.

Ansvar

Tjänstgörande biomedicinsk analytiker.

Dokumentation

Se respektive moment.

Signaturlista förvaras i ”Apotekspärm” på klinisk fysiologi, NÄL.