Drift och skötsel av säkerhetsbänk

Förändringar sedan föregående version

- Uddevalla har nu en likadan säkerhetsbänk som NÄL.

- Fläktarna ska gå på helfart hela dygnet både på NÄL och i Uddevalla.

- Bruksanvisningarna finns nu i SharePoint, Klinisk fysiologi, Nuklear.

Bakgrund

Vid beredning av radioaktiva läkemedel ska säkerhetsbänken effektivt förhindra spridning av radioaktivitet till omgivningen och säkerställa att beredningen sker enligt gällande GMP-krav. Säkerhetsbänken ska uppfylla kraven enligt klass II i Nordisk R3-norm eller motsvarande internationella standarder.

Syfte

Att fastställa instruktioner för drift och skötsel av säkerhetsbänk samt åtgärder när den inte fungerar, för att uppfylla gällande GMP- och strålskyddskrav.

Arbetsbeskrivning

Bruksanvisning för säkerhetsbänken i beredningsrummet respektive i dispenseringsrummet, NÄL förvaras i respektive rum.

Bruksanvisning för säkerhetsbänk, Uddevalla sjukhus förvaras på expeditionen.

Bruksanvisningarna finns också i SharePoint, Klinisk fysiologi, Nuklear

Daglig funktionskontroll

Kontrollera att fläkten går på helfart och att displayen på säkerhetsbänken är grön.

Funktionsbeskrivning

Fläkten i säkerhetsbänken ska gå på helfart hela dygnet.

Beredning får endast ske i godkänd säkerhetsbänk.

Arbete i säkerhetsbänken får inte ske vid driftstopp.

Vid arbete i säkerhetsbänken ska fönstret vara nere vid första stoppet och displayen på säkerhetsbänken ska vara grön.

Årlig skötsel

Validering av produktionslokal och säkerhetsbänkar vid både klinisk fysiologi, NÄL och nuklearmedicin, Uddevalla sjukhus utförs av extern kontrollant.

Vid driftsstörning

Vid strömavbrott eller när ventilationen stannat får beredningsarbete inte utföras, dock får påbörjad beredning färdigställas.

Vänta 30 min efter det att ventilationen återkommit innan beredningsarbete påbörjas.

Kontakta Fastighet, stöd och service (Västfastigheter tel. 010-441 35 00) om indikation på för lågt flöde i säkerhetsbänken finns. Kontakta vid behov sakkunnig apotekare för diskussion om beredning kan fortsätta.

- Avvikelser och vidtagna åtgärder dokumenteras i Loggblad.

Reparation och underhåll

Reparatörer och servicepersonal ska följa samma instruktioner vad gäller hygien och klädsel som beredningspersonal.

Ingrepp i ventilationsanläggning får inte ske när beredningsarbete pågår.

Ombyggnation eller större reparationer

Vid större ombyggnation eller större ingrepp kontakta sakkunnig apotekare för information om behövliga åtgärder.

Ansvar

Tjänstgörande biomedicinsk analytiker.