Lungskintigrafi – V/P SPECT Metodbeskrivning

Metodgrupp	2

Förändringar sedan föregående version	2

Inledning	2

Undersökningskod	4

Indikationer	4

Kontraindikationer	4

Absoluta kontraindikationer	4

Relativa kontraindikationer	4

Tillstånd som kräver lägre partikelmängd (100.000-250.000 partiklar)	5

Särskild hänsyn	5

Barn/unga	5

Graviditet	5

Amning	5

Kontaktrestriktion	5

Stråldos	5

Strålskydd	6

Utrustning	6

Förbrukningsmaterial	6

Skyddsutrustning	6

Protokoll SPECT/CT	6

Funktionskontroll/kalibrering	7

Förberedelser	7

Remiss och prioritering	7

Förberedelser utförande enhet	8

Patientinformation (kallelse)	9

Remittentinformation	9

Undersökningsprocedur	9

Dosering	9

Ventilation	10

Perfusion	11

CT	11

Bildtagning	11

Rengöring	11

Samanställning och analys av undersöknings-information	12

Referensvärden	12

Felkällor	12

Utlåtande	13

Utformning av utlåtande/undersökningssvar	13

Referenser	14

Metodgrupp

Metoden utarbetad av: Simona Popa, Ulf Cederbom, Helena Heintz, Bianca Bugge, Maria Henningsson, Andreas Österlund och Louise Strandberg.

Förändringar sedan föregående version

Ändrat dosering.

Ändrat max antal partiklar för reducerad partikelmängd.

Inledning

Lungskintigrafi – V/P SPECT används i utredningen av lungemboli. Undersökningen inleds med ventilationsskintigrafi med direkt påföljande perfusionsskintigrafi. Undersökningstid ca 45–60 minuter.

Medicinsk bakgrund

Incidensen av venös tromboemboli är 1–3/1000/år varav 1/3 är lungemboli (LE). Incidensen är lika för män och kvinnor men något högre för yngre kvinnor på grund av p-piller, graviditet och puerperium. Mycket ovanligt bland barn (<1/100,000/år) men nästan 1/100/år i hög ålder (80+). Den kliniska bilden inkluderar nästan alltid något av följande: akut påkommen dyspné, pleurit och/eller hemoptys eller högerkammarsvikt med/utan chockbild.

Ett flertal olika differentialdiagnoser måste beaktas. Vid utredningen bedöms grad av klinisk misstanke för LE, bland annat med hjälp av en validerad poängskala – Wells score. Vid låg misstankegrad tas D-dimer och om den är positiv görs CT-angiografi (CT thorax) eller lungskintigrafi. Vid hög misstankegrad görs direkt CT-angiografi eller lungskintigrafi. 
Vid hög misstankegrad startas också behandling i väntan på utredningsresultatet.

Behandlingstid vid förstagångsinsjuknande i LE som inte är utbredd är 6 månader. Vid utbredd eller instabil lungemboli, eller vid kvarstående besvär efter 6 månader förlängs behandlingstiden till 12 månader. Vid recidiverande idiopatisk lungemboli gäller tills vidare-behandling.

Naturalförloppet för en lungemboli är att 50 % är upplösta inom 1 månad. Efter 6 månader har ca 60 % av patienterna normal lungfunktion. Om patienten vid 6-månaders-kontroll inte har samma funktionskapacitet som före insjuknandet, utreds patienten för eventuell pulmonell arteriell hypertension, varvid lungskintigrafi kan komma ifråga. Normal lungskintigrafi och normalt PA-tryck utesluter kronisk lungemboli.

Jämförelse med andra modaliteter

Eftersom CT-angiografi kräver infusion av jodkontrast, som kan påverka njurfunktionen, är denna metod mindre lämplig vid nedsatt njurfunktion. Dessutom har den svårare att värdera graden av perfusionsstörning än lungperfusionsskintigrafi.

Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ventilationen ojämn vilket försämrar bedömningen vid perfusionsskintigrafi. VP-SPECT-tekniken är erfarenhetsmässigt något bättre än planar bildtagning vid obstruktivitet.

Lungskintigrafi används ofta som ett första steg vid utredning av lungemboli hos gravida (om ej cirkulatoriskt påverkade eller på jourtid). CT-angiografi utförs vid icke konklusiv skintigrafi och negativa fynd vid benultraljud.

Vid val mellan CT-angiografi och lungskintigrafi till övriga patienter väljs lungskintigrafi 
i första hand till hjärt-lung-friska patienter och till patienter med kontraindikation mot jodkontrastmedel.

I de fall där CT-angiografi ger inkonklusivt svar, eller där CT-angiografi är negativ vid hög misstankegrad, kompletteras med lungskintigrafi eller bilateral benundersökning med ultraljud.

Mätprincip

Ventilation: 99mTc-märkta kolpartiklar (partikelstorlek 0,005–0,2 µm) inhaleras och deponeras i perifera luftvägar i proportion till ventilationen.

Perfusion: 99mTc-MAA (makro-aggregat-albumin) ges intravenöst och fastnar i lungkapillärerna i proportion till blodflödet (partikelstorlek 10–100 µm). Normalt antal partiklar är kring 400.000 partiklar och max antal partiklar är kring 600.000. Vissa tillstånd kräver ett reducerat antal partiklar, se Tillstånd som kräver lägre partikelmängd (100.000-250.000 partiklar).

Undersökningskod

Tabell 1. Relevanta koder.

| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| --- | --- |
| 733704 | NM Lungventilation/lungperfusion, SPECT |
| 731704 | NM Lungperfusion, SPECT |
| 732704 | NM Lungventilation, SPECT |
| 830708 | DT thorax, ickediagnostisk |

Indikationer

Misstänkt akut eller kronisk lungemboli.

I vissa fall värdering av grad av perfusionsstörning vid känd massiv lungemboli inför behandling.

I vissa fall kontroll inför utsättning av behandling.

Kontraindikationer

Absoluta kontraindikationer

Patienten kan inte medverka vid undersökningen.

Relativa kontraindikationer

Kontakta sjukhusfysiker och/eller ansvarig läkare.

Patient som genomgått annan nuklearmedicinsk undersökning:

  - de senaste 7 dygnen för 111In och 75Se

  - de senaste 2 dygnen för 99mTc.

  - 223Ra (Xofigo) ingen kontraindikation.

  - För övriga nuklider, kontakta sjukhusfysiker.

Patienter med tidigare överkänslighetsreaktioner mot produkter innehållande humanserumalbumin (t.ex. infusionsvätskor). Makroaggregerat albumin innehåller dock så liten mängd att problem inte bör uppkomma.

Patienter med svår hypotension eller kardiogen chock, utförs transthorakalt ultraljud och som alternativ perfusionsskintigrafi.

Vid korrigerade kongenitala hjärtmissbildningar kan ena lungan försörjas av vena cava superior och den andra av vena cava inferior varvid ena lungan uppvisar total perfusionsdefekt, vilket kan lösas med injektion i både arm och ben. Kontakta ansvarig läkare innan undersökning som får avgöra lämplig metod.

Tillstånd som kräver lägre partikelmängd (100.000-250.000 partiklar)

Vid pulmonell arteriell hypertension med skattat systoliskt tryck i lungkretsloppet >60 mmHg (se utlåtande UKG).

Vid lungsjukdom där svåra förträngningar av lungkärlen kan misstänkas, beakta särskilt lungsjukdom vid sklerodermi och SLE.

Höger-vänster-shunt (mikroembolier till hjärna, njurar m.fl. organ troligen inte av betydelse) framförallt på grund av undermålig bildkvalitet, kraftig bakgrund från aktiviteten i systemcirkulationen).

Vaksamhet vid avvikande cirkulation, t.ex. GUCH-patienter.

Singellunga eller transplanterad lunga.

Särskild hänsyn

Barn/unga

Vid underökning av personer under 18 år ska hänsyn tas till både administrerad aktivitet och antal partiklar. Se Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar. Ansvarig läkare ska göra särskild berättigandebedömning vid prioritering.

Graviditet

Vanligtvis körs endast P-SPECT med halverad dos. Vid embolisuspekta defekter körs 
V-SPECT dagen efter. Dag före helg körs standardprotokoll V/P-SPECT med normaldos.

Vid graviditet bör särskild försiktighet bör iakttas och indikationen diskuteras med remitterande läkare. Säkerställ att remittenten är medveten om strålbelastning för fostret.

Amning

Normala doser ges vid både ventilation och perfusion.

Patienten rekommenderas att amma/pumpa 1–2 timmar innan undersökning. Amningsuppehåll i 12 timmar efter injektion vid perfusionsskintigrafi. Töm enligt personlig rutin, sista tömningen ska göras efter 12 timmar och mjölken ska kasseras.

Kontaktrestriktion

Ingen kontaktrestriktion.

Stråldos

Lungskintigrafi V/P SPECT inklusive CT för lokalisation är en dosklass 2 undersökning, 
se Information om stråldoser vid nuklearmedicin.

Strålskydd

Information om strålskydd för personal och patienter finns på intranätet.

Utrustning

Förbrukningsmaterial

99mTc-Pulmocis.

Technegas inkl. kolbåt.

Ventilations-kit.

Plastat underlägg.

Skyddsutrustning

Operationsmössa

Munskydd

Skyddsrock

Protokoll SPECT/CT

Tabell 2. Protokoll NM-undersökning på Discovery 670 Pro (Uddevalla) och 870 CZT (NÄL) SPECT/CT.

| Kamera | Discovery 670 Pro SPECT/CT | Discovery 870 CZT SPECT/CT |
| --- | --- | --- |
| Protokoll | SPECT Vent/ perf | SPECT Vent/ perf |
| Insamling | Tomografi | Tomografi |
| Energi | 140,5 (±7,5%) | 140,5 (±7,5%) |
| Kollimator | ELEGP | WEHR |
| Insamlings- parametrar | 12 s/fr vent, 6 s/Fr perf, S&S 3o mellan varje bild, total vinkel 360o | 12 s/fr vent, 6 s/Fr perf, S&S 3o mellan varje bild, total vinkel 360o |
| Matris | 128 x 128 | 128 x 128 |
| Zoom | 1,23 | 1,23 |
| Patientposition | Feet first supine | Feet first supine |
| Rekonstruktion | Iterativ OSEM 3 it 15 subsets. Postfilter 3D Gaussian i HERMIA. | Iterativ OSEM 3 it 15 subsets. Postfilter 3D Gaussian i HERMIA |
| Kommentar |  |  |

Tabell 3. Protokoll CT-undersökning på Discovery 670 Pro (Uddevalla) och 870 CZT /NÄL) SPECT/CT.

| Kamera | Discovery 670 Pro & 870 CZT SPECT/CT |
| --- | --- |
| Protokoll | 5.2 Lungor lokalisation |
| Scantyp | Helical |
| Rörspänning [kV] | 120 |
| Min rörström [mA] | 30 |
| Max rörström [mA] | 120 |
| Rotationstid [s] | 0,5 |
| Snittjocklek [mm] | 2,5 |
| Pitch | 1,375 |
| Intervall [mm] | 2,5 |
| Noise index | 30 |
| SFOV [cm] | Large |

Funktionskontroll/kalibrering

Relevanta dokument för kontroll och kalibrering hittas via hemsidan, antingen via fliken Dokument – Styrdokument eller hemsidan för Klinisk fysiologi/Nuklearmedicin.

Förberedelser

Remiss och prioritering

Remissen ska innehålla uppgifter om:

Eventuell graviditet och amning

Hjärt- och lungsjukdom eller eventuella missbildningar

Pulmonell hypertension

Höger-vänstershunt

Grad av klinisk misstanke på emboli

Längd och vikt.

Berättigandebedömning ska alltid göras av ansvarig läkare. Läkaren noterar om halverad dos (gravida) eller reducerad partikelmängd ska ges. Läkaren bedömer om lungröntgen behöver utföras. CT kan på läkares inrådan användas för lokalisation och attenueringskorrektion. Läkaren anger om CT ska utföras på personer under 60 år. 
CT utförs som rutin på patienter över 60 år.

| Misstanke om akut lungemboli | < 24 h |
| --- | --- |
| Misstanke om kronisk lungembolisering (utan akuta symtom) | Enligt önskemål alt. inom 1 mån |
| Kontroll inför utsättning av antikoagulantia | Enligt önskemål alt. inom 1 mån |

Tabell 4. Riktlinjer prioritering.

Förberedelser utförande enhet

För handhavande av technegasapparat hänvisas till Användarhandbok för TechnegasPlus.

Förbered Technegas enligt beredningskort Beredning av Technegas och användarhandbok för technegasapparat.

Bered 99mTc-MAA enligt beredningskort Beredning av Pulmocis.

Fyll i aktuella uppgifter i patientadministrativa systemet enligt dokument Patientadministrativt system.

Fråga om graviditet (ålder 15–50 år) och amning. Kontakta alltid ansvarig läkare om patienten bekräftar eller inte kan utesluta graviditet. Dokumentera i patientadministrativt system.

Längd och vikt skrivs in på undersökningsfönstret i patientadministrativt system.

Be patienten avlägsna alla metallföremål som kan inverka på registreringen, samt att tömma fickorna.

Se till patienten har en fungerande PVK. Gärna mer perifert än i armvecket.

Patienten ska ligga på rygg 10 minuter före undersökningens start och sedan under hela undersökningen. Observera att patienten måste ligga med axlarna nedanför 160 cm på britsen i de fall CT också ska genomföras.

Informera patienten om undersökningen samt uppmana patienten att ligga stilla under och mellan registreringarna.

Patienten ska under registreringen ligga med armarna ovanför huvudet. Tomografikudde kan eventuellt användas för armarna. Mycket viktigt att armarna har samma position under båda bildtagningarna. Vid tveksamhet om patienten klarar att ligga med armarna över huvudet under båda bildtagningarna läggs de utefter sidan. Undvik om möjligt att PVK:n kommer i bild.

Starta ventilationsutsuget en stund innan inhalation av Technegas.

Personal ska vara klädd i skyddsrock inklusive munskydd och mössa vid ventilation.

För att undvika kontaminering ska patientens bröst och britsen täckas med t.ex. plastat underlägg under Technegas-inhalationen. Underlägget avlägsnas innan bildtagning.

Alla patienter, som inte omfattas av vätskerestriktioner, uppmanas att dricka rikligt och kasta vatten ofta första dygnet efter undersökningen, för att så snabbt som möjligt avlägsna radionukliden från urinen.

Patientinformation (kallelse)

Lungskintigrafi

Remittentinformation

Lungskintigrafi - V/P SPECT

Undersökningsprocedur

Dosering

Rekommenderad räknehastighet ventilation (Läs av den detektor med högst räknehastighet):

NÄL: 1,3 kcounts/s (0,9–1,5 kcounts/s) (önskad aktivitet 37 MBq)

Uddevalla: 1,5 kcounts/s (1,2–2,0 kcounts/s) (Önskad aktivitet 25 MBq)

Ordinerad dos perfusion (vuxen):

För endagarsportokoll, gör en uppskattad Bestämning av den inandade aktiviteten med hjälp av excelarket Beräkning av ventilationsdos. 
Välj fliken Beräkning av perfusionsdos (NÄL eller US beroende på sjukhus). Excelarket ger då en rekommenderad dos för perfusion.

Dosering: Normalt 5 gånger ventilationsdosen, dock i intervallet 120–160 MBq, enligt rekommendation från excelark. Vid hög ventilationsdos accepteras en något lägre kvot mellan perfusion och ventilation, ner till och med 4 gånger ventilationsdosen. Om det krävs kan dessutom en perfusionsdos upp till och med 200 MBq accepteras. Kontrollera dock att partikelmängden ej blir för hög.

Om ventilationsdosen blir hög (över 50 MBq) kan perfusionsundersökningen behöva skjutas upp. Minsta väntetid anges då i excelbladet. Ges perfusionsdosen samma dag ges 200 MBq, om den skjuts upp till nästa dag ges 120 MBq.

2-dagarsprotokoll: 120 MBq

Gravid: 60 MBq (gravid, 2-dagarsprotokoll) (120 MBq vid endagarsprotokoll)

Ventilation

Koppla ihop inhalationsaggregatet med andningsmask/munstycke och låt patienten provandas några djupa andetag i systemet innan technegas-apparaten kopplas in.

Bilda dig en uppfattning om andetagets storlek och kvalitet för att kunna administrera technegas korrekt. Ventilationstekniken beror på patientens hälsotillstånd. En korrekt metod innebär djupa andetag med kortare andningspaus i fullt inandat läge.

Koppla inhalationsaggregatet till technegasapparaten. Näsklämma ska användas. 
Be patienten andas ut och starta technegasapparaten innan patienten börjar andas in.

När ventilationen är klar, släpp ventilen och låt patienten utföra 5 - 6 andetag för att tömma systemet på technegas.

Ventilation dag 1 (endagarsprotokoll): Rekommenderad räknehastighet i någon av projektionerna vid ventilationsskintigrafi är:

  - NÄL: 1,3 kcounts/s (0,9–1,5 kcounts/s) (önskad aktivitet 37 MBq)

  - Uddevalla: 1,5 kcounts/s (1,2–2,0 kcounts/s) (Önskad aktivitet 25 MBq)

Ventilation dag 2 (tvådagarsprotokoll gravida): Perfusionsaktivitet från dagen före är försumbar. Rekommenderad räknehastighet i någon av projektionerna är fortsatt:

  - NÄL: 1,3 kcounts/s (0,9–1,5 kcounts/s) (önskad aktivitet 37 MBq)

  - Uddevalla: 1,5 kcounts/s (1,2–2,0 kcounts/s) (Önskad aktivitet 25 MBq)

Bildtagning utförs, se beskrivning Bildtagning nedan.

Om patienten ventilerat för mycket och räknehastigheten överstiger rekommenderat intervall kcounts/s anger excelarket när perfusionsundersökning är möjlig. 
Ge då 200 MBq om undersökningen utförs samma dag eller 120 MBq om 
undersökningen utförs nästkommande dag.

Låt patienten ligga kvar i samma läge för 99mTc MAA-injektion.

Beräkning av ventilationsdos görs efter att både ventilation och perfusionsbildtagningarna är utförda, enligt stöddokument Beräkning av ventilationsdos och förs in under Farmaka-fliken i patientadministrativt system. Observera att beräkningen blir en annan om 2-dagars-protokoll används. Se instruktion i dokumentet.

Perfusion

Kontrollera sprutetikett. För att erhålla en homogen partikelspridning i injektionsvätskan vändes sprutan några gånger strax innan injektion. 
Be patienten att ta flera djupa, lugna andetag, injicera därefter långsamt
 (ca 15 s) ordinerad dos MAA i injektionsporten på PVK. Inget blod får aspireras i sprutan.

Injicera inte MAA i central venkateter (CVK), perifert insatt central kateter (PICC) eller subkutan venport (SVP), ofta kallad port-a-cath. Injicera inte heller i förlängningsslang eller backventil på PVK.

Personal som injicerat radiofarmaka fyller i administrerad aktivitet under farmaka-fliken i patientadministrativt system.

CT

För utförande se SPECT/CT undersökning på Discovery SPECT/CT.

Bildtagning

Protokoll: Lungor/SPECT Vent och SPECT Perf

Bildtagningen består av två delar, en ventilations och en perfusionsundersökning.

I samband med antingen ventilation eller perfusion kan ”DT Thorax, icke diagnostisk” utföras.

Välj undersökningsprotokoll SPECT Vent. Om endast Perfusion ska utföras, välj istället protokoll SPECT Perf.

Positionera patienten så att lungorna är med i bildfältet med god marginal.

Starta insamlingen.

Notera den aktuella britspositionen för Vent och tillse att positionen är samma för Perf, antingen genom att flytta ”boxen” eller genom att bocka i ”learn position”.

Upprepa bildtagningen för perfusion, se till att patienten ligger kvar på samma sätt mellan bildtagningarna.

Efter undersökning, kontrollera att bildkvaliteten är som förväntad med avsaknad av tydliga artefakter.

Rengöring

Enligt gällande rutin.

Samanställning och analys av undersöknings-information

Bildgranskning medi fusion av perfusions- och ventilationsbilderna görs av läkare i HERMIA. Handhavande finns beskrivet i HERMIA användarmanual. Handböcker och manualer kan nås via hjälpsektion eller frågetecken i HERMIA.

Hermia Hybrid Recon – Lung scatter för NÄL respektive Uddevalla

Hybrid Viewer (direkt från rekonstruktions program) eller Lung V/Q om man använder sparade RECON TOMO..

Beräkning av ventilationsdos görs enligt stöddokument Beräkning av ventilationsdos och förs in under Farmaka-fliken i patientadministrativt system. Observera att beräkningen blir en annan om 2-dagars-protokoll används. Se instruktion i dokumentet.

Referensvärden

Inte applicerbart.

Felkällor

Radiokemisk orenhet.

Patientrörelse

”Hot spots” i Lungorna på grund av bildning av stora (>150 μm) partiklar eller koagulering av blod i spruta.

Om injektion sker i central venkateter finns risk för otillräcklig blandning av aktivitet i pulmonalisartärer.

Olika kroppslägen vid injektion (perfusionsskintigrafi) respektive ventilation.

Vid korrigerade kongenitala hjärtmissbildningar kan ena lungan försörjas av vena cava superior och den andra av vena cava inferior varvid ena lungan uppvisar total perfusionsdefekt.

Utlåtande

Utformning av utlåtande/undersökningssvar

Sträva efter att svara JA eller NEJ på frågan om lungemboli föreligger. Använd inte sannolikhetskategorier (såsom gjordes förr i PioPED/PisaPED).

Mismatch		= Perfusionsdefekt utan ventilationsnedsättning.
Match 		= Lika stor perfusions- och ventilationsdefekt.
Reversed mismatch	= Större ventilationsdefekt än perfusionsnedsättning.

Ingen lungemboli vid:

    - Normal perfusionsfördelning förenlig med lungornas utbredning.

    - Matchade defekter eller reversedmismatch oavsett antal, storlek och form, i avsaknad av mismatch.

    - Mismatch som inte har lobär, segmentell eller subsegmentell utbredning.

Lungemboli föreligger vid:

    - Mismatch i minst ett segment eller två subsegment förenligt med lungkärlens anatomi.

Oklart/intermediärt/icke-diagnostiskt fynd vid:

    - Multipla V/P-abnormaliteter som inte är typiska för specifik sjukdom.

Vid misstänkt patologiskt fynd på lågdos DT ( t.ex pleuravätska, tydliga parenkymförändringar i lungor, expansivityet) skall detta också nämnas i svaret.

Referenser

Bajc, M., Neilly, J., Miniati, M., Schuemichen, C., Meignan, M., & Jonson, B. (2009). EANM

guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 36:1356–1370.

Konstantinides, S., Meyer, G., Becattini, C., Bueno, H., Geersing, G.-J., Harjola, 
V.-P., . . . Zamorano,

J. (2019). ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonaryembolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). European Heart Journal.

Mattsson, S., Johansson, L., & Leide Svegborn, S. (2015). Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals: A Compendium of Current Information Related to Frequently Used Substances. ICRP.

Stigendal, L., Baghaei, F., & Radulovic, V. (2014). Vårdprogram: Venös tromboembolism, Antikoagulantia-behandling hos vuxna, Venös tromboembolism och graviditet. Göteborg: Arbetsgruppen för regiongemensamt vårdprogram.