Hantering av generator i beredningsrum

Syfte

Att beskriva arbetsgången vid eluering och vid upp- och nerpackande av 
99mTc-generator Ultra-Technekow FM från Curium Pharma.

Bakrund

För att erhålla radionukliden 99mTc till beredning av radiofarmaka krävs det att eluering utförs på 99mTc-generator.

Förändringar sedan föregående version

Nytt nålskydd ska bytas vid varje eluering

Slagit ihop Mo-mätning för NÄL och Uddevalla då man numera gör lika.

Tidigare eluering ska ha skett inom 72 h om eluatet ska användas till patient.

NÄL och Uddevalla har nu likadan generatorhiss och därmed placeras generatorn på samma plats, läge 1. När generatorhissen manövreras måste fönstret i säkerhetsbänken vara nere, gäller för båda avdelningarna.

Sätt en vit klisterlapp över det radioaktiva märket på generatorn innan den packas ned i kartongen, gäller för båda avdelningarna.

Ansvar

Beredande personal eluerar när generatorn anländer till avdelningen, varje arbetsdag på morgonen, vid behov och vid längre helger (eluering måste ha skett inom 72 timmar om det ska användas till patient). Vid problem kontakta sjukhusfysiker.

Utförande

När generatorhissen manövreras måste fönstret i säkerhetsbänken vara nere.

Eluering

Det får vara maximalt 72 timmar sedan senaste eluering om eluatet ska användas till patient. Eftersom generatorn är eluerad innan frakten är det möjligt att använda även det första eluatet, dock inte till de beredningar som kräver att generatorn varit eluerad inom de senaste 24 timmarna.

Kontrollera datum på elueringsflaskan.

Vätska kan finnas i elueringsflaskan (överskottsvatten från steriliseringsprocessen).

Ta bort snäpplocket från elueringsflaskan (grönt lock = 5ml, blått lock = 11 ml). Desinficera med sprit och låt avdunsta fullständigt.

Det kan vara lämpligt att eluera 11 ml på måndagar och 5 ml övriga dagar.

- Maximal aktivitetskoncentration erhålls vid 3 ml elueringsvolym.

Placera elueringsflaskan i elueringsblyskyddet.

Hissa upp generatorn.

Ta bort det röda nålskyddet och sätt ned elueringsblyskyddet, med markeringen/blyglasfönstret placerat framåt.

Elueringen startar. Eluera till önskad volym.

Sätt i ett nytt nålskydd i den röda nålskyddsbehållaren och dra ur vätskan.

Avbryt elueringen genom att vrida flaskan ett kvarts varv medsols och trycka ner. Flaskan sänks ner något och ett klick hörs. Elueringen får inte avslutas på annat vis.

Lyft upp elueringsblyskyddet och sätt tillbaka det röda nålskyddet.

Sänk ner generatorn.

Kontrollera att eluatet är klart och färglöst, om inte kassera det.

Mät aktiviteten i eluatflaskan och anteckna på blankett: 
Eluering och beredning av radiofarmaka. Vid ny eluering under samma dag anteckna på ny blankett.

- Förväntad aktivitet finns i tabellerna i Yield Table Ultra-Technekow FM.

Sätt en etikett på blyskyddet med uppgift om nuklid, aktivitet, volym, aktivitetskoncentration, datum, tid och signatur.

99mTc-eluatet har en hållbarhet på 8 timmar.

Som rutin förvaras eluatet i kylskåp (2–8 °C), men kan även förvaras i rumstemperatur (max 25 °C).

Vid första eluering av ny generator utförs Mo-mätning.

Mo-mätning

Använd metallhållaren och blyskydd för Mo-mätning.

Klicka på .

Välj Mo-99 Breakthrough test, bilden på kossan till vänster .

Klicka därefter Start och följ instruktionerna på skärmen. Du kommer att utföra fyra mätningar.

Placera 99mTc-eluatet i aktivitetsmätaren och utför mätning.

Ta bort eluatet och placera den tomma dippern i aktivitetsmätaren och mät bakgrunden.

Placera 99mTc-eluatet i blyskyddet och utför mätning.

Ta bort eluatet och mät Mo-bakgrunden med dippern och blyskyddet i aktivitetsmätaren.

- Klicka Close då testet visar Passed.

Resultatet (Passed/Failed) antecknas på blanketten: Eluering och beredning av radiofarmaka.

Nerpackning av använd generator

Vid byte av generator ska strålskyddsförkläde användas

Hissa upp generatorn.

Ta bort NaCl-flaskan.

Ta bort snäpplocket från elueringsflaskan.

Placera elueringsflaskan i elueringsblyskyddet.

Ta bort det röda nålskyddet.

Sätt ner elueringsblyskyddet med markeringen framåt. Avbryt elueringen genom att vrida flaskan ett kvarts varv medsols och trycka ner. 
Flaskan sänks ner något och ett klick hörs.

Lyft upp elueringsblyskyddet.

Sänk ner generatorn och dra ut generatorlådan.

Sätt tillbaka nålskydden och generatorlocket med hävstångsförslutningen, inklusive sprint.

NÄL: Generatorn placeras på generatorvagnen i beredningsrummet som förs ut till

sluss 1, ren zon. Generatorn lyfts över till en annan generatorvagn i oren zon,

sluss 1. Sätt en vit klisterlapp över det radioaktiva märket på generatorn

Uddevalla sjukhus: Generatorn ställs i genomräckningsskåpet.

Sätt en vit klisterlapp över det radioaktiva märket på generatorn.

- Placera generatorn i sin kartong, tejpa ihop kartongen och transportera den till avklingningsrummet i källaren. Sätt en lapp med datum och parcel-ID på kartongen.

Fyll i dokumentet “NÄL Mottagande och retur av generatorer” respektive “ Udd_Mottagande och retur av generatorer ” som hittas i SOFIA/Sharepoint – Klinisk fysiologi/Nuklear/Inköp leverans mottagning och avfall.

Uppackning av ny generator

- Vid byte av generator ska strålskyddsförkläde användas.

På NÄL Skriv datum och veckonummer på kartongen som den nya generatorn kommer i.

- Placera den nya generatorn i generatorlådan, längst fram, läge 1.

- Ta bort metallsäkringen. Öppna hävstångsförslutningen och spara delarna ihop med locket.

- Tag bort båda nålskydden (sparas). 
OBS: Nålarna är sterila under skydden och ingen rengöring får göras då detta kan påverka perteknetatet negativt.

- Skjut in generatorlådan i säkerhetsbänken, genom att trycka på Close,

- Tag bort snäpplocket från den medföljande flaskan med elueringsvätska (NaCl) och desinficera membranet. Låt spriten avdunsta ordentligt.

- Sätt flaskan med elueringsvätska (NaCl) i dess hållare över ingångsnålarna.

- Dra ur vätskan ur den nya nålskyddsflaskan (svart kork) med en kanyl och spruta. Dra ur vätskan i säkerhetsbänken för att minimera kontaminationsrisken.

- Placera sedan nålskyddsflaskan i det röda nålskyddet och placera det över elueringsnålen.

- Första eluering utförs enligt rubrik: Eluering.

- Mo-mätning utförs enligt rubrik: Mo-mätning.

- Kopiera sedan blanketten: Eluering och beredning av radiofarmaka inför kommande veckas elueringar.

- Resultatet antecknas på blanketten: Eluering och beredning av radiofarmaka.