Hantering av generator i beredningsrum

Syfte

Att beskriva arbetsgången vid eluering och vid upp- och nerpackande av 
99mTc-generator Ultra-Technekow FM från Curium Pharma.

Bakrund

För att erhålla radionukliden 99mTc till beredning av radiofarmaka krävs det att eluering utförs på 99mTc-generator.

Förändringar sedan föregående version

- Gjort ändringar för att anpassa till IBC-NM

- Lagt till ny metod för Mo-mätning i IBC-NM

- Tagit bort att vätskan i nålskyddet ska dras ur.

- Tagit bort rekommendation om att strålskyddsförkläde ska användas vid byte av generator.

Ansvar

Beredande personal eluerar när generatorn anländer till avdelningen, varje arbetsdag på morgonen, vid behov och vid längre helger (eluering måste ha skett inom 72 timmar om 
det ska användas till patient). Vid problem kontakta sjukhusfysiker.

Utförande

När generatorhissen manövreras måste fönstret i säkerhetsbänken vara nere.

Eluering

Det får vara maximalt 72 timmar sedan senaste eluering om eluatet ska användas till 
patient. Eftersom generatorn är eluerad innan frakten är det möjligt att använda även 
det första eluatet, dock inte till de beredningar som kräver att generatorn varit eluerad 
inom de senaste 24 timmarna.

- Logga in i IBC-NM.

- Klicka på  för att komma till beredningsfönstret.

- Välj om du vill eluera med 5 eller 11 ml-falska.

- Skanna eluatflaskan och därefter generatorn. Klicka på  när du är klar med en uppgift.

- Eluera önskad mängd perteknetat.

- Vätska kan finnas i elueringsflaskan (överskottsvatten från steriliseringsprocessen).

- Ta bort snäpplocket från elueringsflaskan (grönt lock = 5 ml, blått lock = 11 ml). Desinficera med sprit och låt avdunsta fullständigt.

- Det kan vara lämpligt att eluera 11 ml på måndagar och 5 ml övriga dagar. 
Maximal aktivitetskoncentration erhålls vid 3 ml elueringsvolym.

- Placera elueringsflaskan i elueringsblyskyddet.

- Hissa upp generatorn.

- Ta bort det röda nålskyddet och sätt ned elueringsblyskyddet, med markeringen/blyglasfönstret placerat framåt.

- Elueringen startar. Eluera till önskad volym.

- Sätt i ett nytt nålskydd i den röda nålskyddsbehållaren.

- Avbryt elueringen genom att vrida flaskan ett kvarts varv medsols och trycka ner. Flaskan sänks ner något och ett klick hörs. Elueringen får inte avslutas på annat vis.

- Lyft upp elueringsblyskyddet och sätt tillbaka det röda nålskyddet.

- Sänk ner generatorn.

- Kontrollera att eluatet är klart och färglöst, om inte kassera det.

- Mät aktiviteten i eluatflaskan och anteckna volymen i IBC-NM.

- Förväntad aktivitet finns i tabellerna i Yield Table Ultra-Technekow FM.

- Definiera hållbarhetstid och skriv ut etikett.

- 99mTc-eluatet har en hållbarhet på 8 timmar.

- Som rutin förvaras eluatet i kylskåp (2–8 °C), men kan även förvaras i rumstemperatur (max 25 °C).

- Vid första eluering av ny generator utförs Mo-mätning.

Mo-mätning

- Använd metallhållaren och blyskydd för Mo-mätning.

- Klicka på .

- Klicka på Perteknetat 99mTc.

- Välj aktuellt Perteknetat 99mTc och tryck på .

- Tryck på Genomför och därefter på och följ instruktionen på skärmen.

- För att acceptera varje mätvärde klicka på  i mätfönstret.

- När alla mätningar är klara klicka på  för att låsa in mätvärdet. Kontrollera att värdet 
för Mo-breakthrough är mindre än 0,004%. Du får en varning om värdet är över detta.

Nerpackning av använd generator

Generatorn ska även flyttas till källarförrådet i IBC-NM:s lager.

Torreluering:

Registreras ej i IBC-NM.

Hissa upp generatorn.

Ta bort NaCl-flaskan.

Ta bort snäpplocket från elueringsflaskan.

Placera elueringsflaskan i elueringsblyskyddet.

Ta bort det röda nålskyddet.

Sätt ner elueringsblyskyddet med markeringen framåt. Avbryt elueringen genom 
att vrida flaskan ett kvarts varv medsols och trycka ner. 
Flaskan sänks ner något och ett klick hörs.

Lyft upp elueringsblyskyddet.

Sänk ner generatorn och dra ut generatorlådan.

Sätt tillbaka nålskydden och generatorlocket med hävstångsförslutningen, 
inklusive sprint.

NÄL
Generatorn placeras på generatorvagnen i beredningsrummet som förs ut 
till sluss 1, ren zon. Generatorn lyfts över till en annan generatorvagn i oren zon, 
sluss 1. Sätt en vit klisterlapp över det radioaktiva märket på generatorn

Uddevalla sjukhus
Generatorn ställs i genomräckningsskåpet. Sätt en vit klisterlapp över det radioaktiva 
märket på generatorn. Placera generatorn i sin kartong, tejpa ihop kartongen och transportera den till avklingningsrummet i källaren. Sätt en lapp med datum och parcel-ID på kartongen.

- NÄL/Uddevalla sjukhus

- När generatorn är transporterad till avklingningsrummet i källaren ska man gå in i IBC-NM, avfallshantering och flytta generatorn till behållaren ”Generatorer källarförråd”.

Uppackning av ny generator

- Generatorn ska även läggas in i IBC-NM, Boka lager från order (se IBC-NM) och 
NaCl-flaskans batchnummer ska skrivas in med generatorn.

- På NÄL Skriv datum och veckonummer på kartongen som den nya generatorn 
kommer i.

- Placera den nya generatorn i generatorlådan, längst fram, läge 1.

- Ta bort metallsäkringen. Öppna hävstångsförslutningen och spara delarna ihop 
med locket.

- Tag bort båda nålskydden (sparas). 
OBS: Nålarna är sterila under skydden och ingen rengöring får göras då detta kan påverka perteknetatet negativt.

- Skjut in generatorlådan i säkerhetsbänken, genom att trycka på Close,

- Tag bort snäpplocket från den medföljande flaskan med elueringsvätska (NaCl) 
och desinficera membranet. Låt spriten avdunsta ordentligt.

- Sätt flaskan med elueringsvätska (NaCl) i dess hållare över ingångsnålarna.

- Första eluering utförs enligt rubrik: Eluering.

- Placera sedan nålskyddsflaskan i det röda nålskyddet och placera det över elueringsnålen.

- Mo-mätning utförs enligt rubrik: Mo-mätning.