Reservrutin för beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka

## Bakgrund

Det ska finnas ett system för dokumentation av beredning som gör det möjligt 
att följa varje preparat såväl i fråga om använda råvaror som i fråga om metoder, kontroll, förvaring och distribution (LVFS 2014:4, kap 4, 3§).

Beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka dokumenteras vanligtvis i IBC-NM. Om systemet eller någon del av systemet inte fungerar behöver en reservrutin finnas som beskriver hur dokumentation ska utföras så kraven på spårbarhet uppfylls.

## Förändring sedan föregående version

Ny rutin.

## Rutin

- Syftet med rutinen är att klargöra ansvaret för att få spårbarhet vid beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka när IBC-NM inte fungerar.

- IBC-NM ska alltid användas då det är möjligt, denna reservrutin ska bara användas i nödfall.

- För att upprätthålla kompetensen ska reservrutinen testas av all beredande personal en gång om året.

- När reservrutin används ska en avvikelse skrivas i MedControl. Problem med IBC-NM anmäls via Serviceportalen (skriv IBC-NM i rubriken).

- Meddela sektionsledare, sakkunnig farmaceut samt sjukhusfysiker när reservrutin används.

## Beredning

Aktivitetsmätning utförs i IBC-Lite (se bilaga 1).

- Utför manuell kontroll av aktivitetsmätare i IBC-Lite enligt bilaga 1.

- Eventuell Mo-99-kontroll utförs i IBC-Lite enligt bilaga 2.

- Blanketter, beredningskort och etiketter finns på intranätet samt samlat i pärm. 
I Uddevalla i genomräckningsskåp, på NÄL en i beredningsrum och en i dispenseringsrum.

- Beredningen utförs enligt beredningskort för respektive kit.

- Fyll i blanketten Eluering och beredning av radiofarmaka.

- Fyll i etikett med uppgift om aktivitet, aktivitetskoncentration, datum, tid, versionsnummer och signatur. Placera etiketten på blyskyddet.

- När/om systemet fungerar igen kan beredda preparat/eluat bokas in som lager i IBC-NM (se IBC-NM avsnitt Boka lager). Fyll manuellt i aktivitet istället för att mäta. Använd tidpunkt, aktivitet och volym från beredningen (det som står på eluering/berednings-blanketten). Skriv i fältet Anmärkning att reservrutin använts vid beredning/eluering.

OBS! Boka ej in som kit utan som aktivt preparat med 99mTc.

- Korrigera lagret i IBC-NM (se IBC-NM). Till exempel ta bort NaCl, elueringsflaskor och kit som har använts vid beredningen.

## Dispensering

Aktivitetsmätning utförs i IBC-Lite (se bilaga 1).

- Utför manuell kontroll av aktivitetsmätare i IBC-Lite enligt bilaga 1.

- Blanketter, beredningskort, doseringstabeller och etiketter finns på intranätet samt samlat i pärm. I Uddevalla i genomräckningsskåp, på NÄL en i beredningsrum och en i dispenseringsrum.

- Kontrollera vilken dos patienten ska få i aktuellt beredningskort eller doseringstabell

- Dra upp sprutan. Kompensera för tid och det som fastnar i sprutan (50% för NanoHSA, 10% för övriga)

- Fyll i blanketten: Dispensering av radiofarmaka.

- Märk uppdragen spruta med etikett med uppgift om personnummer, namn, radiofarmaka, aktivitet och klockslag vid dispensering, datum, sprutnummer och signatur. Personnummer och namn behöver inte noteras om administrering sker i direkt anslutning till dispenseringen.

- Eftermätning utförs manuellt i IBC-Lite och dras bort från den dragna dosen. Korrigering för tid behöver ej göras.

- Vid dokumentation i IDS7 skriv en kommentar om att reservrutin använts.

## Generatorhiss ur funktion

Om generatorhissen är ur funktion kan den öppnas som vid generatorbyte och generatorn elueras. Om mer än en dag, kontakta sjukhusfysiker för att diskutera strålskyddsaspekt.

## Ansvar

- Tjänstgörande biomedicinsk analytiker ansvarar för dokumentationen.

- Sektionsledare ansvarar för att aktuella etiketter och dokument finns i pärmarna. Sök efter ”Etikett” i SOFIA Sharepoint Klinisk fysiologi/NuklearAdministrering.

## BILAGA 1

## Reservrutin Användning av aktivitetsmätare i IBC Lite

Stäng IBC-NM och öppna IBC-Lite (sök med windows sökverktyg eller klicka på genvägen på skrivbordet)

- Varningen ”It’s not possible to connect to the local database” visas.

- Klicka OK

- Innan dagens första användning: utför konstanskontroll med 137Cs-källan.

- Välj nuklid Cs-137 i IBC Lite enligt bilden nedan.

Cs-137

- Om den inte finns i snabblistan, klicka på  och välj Cs-137 här. Bläddra med pilarna om nukliden inte visas.

- Placera 137Cs -flaskan i dippern och sänk ned i aktivitetsmätaren.

- Läs av värdet och kontrollera att det är inom godkänt intervall i tabellerna på nästkommande sidor. Läs av för aktuellt kvartal och år. Godkänd aktivitet är ± 5 % från aktiviteten, se ”Godkänt intervall” i tabellen.

- Ta bort 137Cs-flaskan från aktivitetsmätaren.

- Om godkänt, fyll i OK i Blanketten Eluering och beredning av radiofarmaka (beredningsrum) alternativt Dispensering av radiofarmaka (Dispenseringsrum).

- Välj åter Tc-99m i snabblistan. Skriv upp bakgrundsvärdet i respektive blankett. Nu kan aktivitetsmätaren användas.

- Om underkänd, Kontrollera att inga andra strålkällor finns i närheten som kan störa mätningen, Starta om IBC-Lite, och prova igen. Om fortfarande underkänd, Använd inte aktivitetsmätaren. Kontakta sjukhusfysiker/MT.

Sönderfallstabell 137Cs Uddevalla

Käll-nr: 2090-100-18

Referensaktivitet: 7,781 MBq

UDDEVALLA

GODKÄNT:

± 5 %

Referensdatum: 2020-03-01

| Kvartal och år | Aktivitet (MBq) | Godkänt intervall |
| --- | --- | --- |
| Q1 januari-mars 2026 | 6,78 | 6,44 - 7,12 |
| Q2 april-juni 2026 | 6,74 | 6,40 - 7,08 |
| Q3 juli-september 2026 | 6,70 | 6,37 - 7,04 |
| Q4 oktober-december 2026 | 6,66 | 6,33 - 6,99 |
| Q1 januari-mars 2027 | 6,62 | 6,29 - 6,95 |
| Q2 april-juni 2027 | 6,58 | 6,25 - 6,91 |
| Q3 juli-september 2027 | 6,55 | 6,22 - 6,88 |
| Q4 oktober-december 2027 | 6,51 | 6,18 - 6,84 |
| Q1 januari-mars 2028 | 6,47 | 6,15 - 6,79 |
| Q2 april-juni 2028 | 6,43 | 6,11 - 6,75 |
| Q3 juli-september 2028 | 6,40 | 6,08 - 6,72 |
| Q4 oktober-december 2028 | 6,36 | 6,04 - 6,68 |
| Q1 januari-mars 2029 | 6,32 | 6,00 - 6,64 |
| Q2 april-juni 2029 | 6,29 | 5,98 - 6,60 |
| Q3 juli-september 2029 | 6,25 | 5,94 - 6,56 |
| Q4 oktober-december 2029 | 6,22 | 5,91 - 6,53 |
| Q1 januari-mars 2030 | 6,18 | 5,87 - 6,49 |
| Q2 april-juni 2030 | 6,14 | 5,83 - 6,45 |
| Q3 juli-september 2030 | 6,11 | 5,80 - 6,42 |
| Q4 oktober-december 2030 | 6,07 | 5,77 - 6,37 |
| Q1 januari-mars 2031 | 6,04 | 5,74 - 6,34 |
| Q2 april-juni 2031 | 6,01 | 5,71 - 6,31 |
| Q3 juli-september 2031 | 5,97 | 5,67 - 6,27 |
| Q4 oktober-december 2031 | 5,94 | 5,64 - 6,24 |
| Q1 januari-mars 2032 | 5,90 | 5,61 - 6,20 |
| Q2 april-juni 2032 | 5,87 | 5,58 - 6,16 |
| Q3 juli-september 2032 | 5,83 | 5,54 - 6,12 |
| Q4 oktober-december 2032 | 5,80 | 5,51 - 6,09 |
| Q1 januari-mars 2033 | 5,77 | 5,48 - 6,06 |
| Q2 april-juni 2033 | 5,73 | 5,44 - 6,02 |
| Q3 juli-september 2033 | 5,70 | 5,42 - 5,99 |
| Q4 oktober-december 2033 | 5,67 | 5,39 - 5,95 |
| Q1 januari-mars 2034 | 5,64 | 5,36 - 5,92 |
| Q2 april-juni 2034 | 5,60 | 5,32 - 5,88 |
| Q3 juli-september 2034 | 5,57 | 5,29 - 5,85 |
| Q4 oktober-december 2034 | 5,54 | 5,26 - 5,82 |
| Q1 januari-mars 2035 | 5,51 | 5,23 - 5,79 |
| Q2 april-juni 2035 | 5,48 | 5,21 - 5,75 |
| Q3 juli-september 2035 | 5,45 | 5,18 - 5,72 |
| Q4 oktober-december 2035 | 5,41 | 5,14 - 5,68 |

Sönderfallstabell 137Cs NÄL

Käll-nr: 2090-100-19

Referensaktivitet: 8,036 MBq

NÄL

GODKÄNT:

± 5 %

Referensdatum: 2020-03-01

| Kvartal och år | Aktivitet (MBq) | Godkänt intervall |
| --- | --- | --- |
| Q1 januari-mars 2026 | 7,00 | 6,65 - 7,35 |
| Q2 april-juni 2026 | 6,96 | 6,61 - 7,31 |
| Q3 juli-september 2026 | 6,92 | 6,57 - 7,27 |
| Q4 oktober-december 2026 | 6,88 | 6,54 - 7,22 |
| Q1 januari-mars 2027 | 6,84 | 6,50 - 7,18 |
| Q2 april-juni 2027 | 6,80 | 6,46 - 7,14 |
| Q3 juli-september 2027 | 6,76 | 6,42 - 7,10 |
| Q4 oktober-december 2027 | 6,72 | 6,38 - 7,06 |
| Q1 januari-mars 2028 | 6,68 | 6,35 - 7,01 |
| Q2 april-juni 2028 | 6,65 | 6,32 - 6,98 |
| Q3 juli-september 2028 | 6,61 | 6,28 - 6,94 |
| Q4 oktober-december 2028 | 6,57 | 6,24 - 6,90 |
| Q1 januari-mars 2029 | 6,53 | 6,20 - 6,86 |
| Q2 april-juni 2029 | 6,49 | 6,17 - 6,81 |
| Q3 juli-september 2029 | 6,46 | 6,14 - 6,78 |
| Q4 oktober-december 2029 | 6,42 | 6,10 - 6,74 |
| Q1 januari-mars 2030 | 6,38 | 6,06 - 6,70 |
| Q2 april-juni 2030 | 6,35 | 6,03 - 6,67 |
| Q3 juli-september 2030 | 6,31 | 5,99 - 6,63 |
| Q4 oktober-december 2030 | 6,27 | 5,96 - 6,58 |
| Q1 januari-mars 2031 | 6,24 | 5,93 - 6,55 |
| Q2 april-juni 2031 | 6,20 | 5,89 - 6,51 |
| Q3 juli-september 2031 | 6,17 | 5,86 - 6,48 |
| Q4 oktober-december 2031 | 6,13 | 5,82 - 6,44 |
| Q1 januari-mars 2032 | 6,10 | 5,80 - 6,41 |
| Q2 april-juni 2032 | 6,06 | 5,76 - 6,36 |
| Q3 juli-september 2032 | 6,03 | 5,73 - 6,33 |
| Q4 oktober-december 2032 | 5,99 | 5,69 - 6,29 |
| Q1 januari-mars 2033 | 5,96 | 5,66 - 6,26 |
| Q2 april-juni 2033 | 5,92 | 5,62 - 6,22 |
| Q3 juli-september 2033 | 5,89 | 5,60 - 6,18 |
| Q4 oktober-december 2033 | 5,85 | 5,56 - 6,14 |
| Q1 januari-mars 2034 | 5,82 | 5,53 - 6,11 |
| Q2 april-juni 2034 | 5,79 | 5,50 - 6,08 |
| Q3 juli-september 2034 | 5,75 | 5,46 - 6,04 |
| Q4 oktober-december 2034 | 5,72 | 5,43 - 6,01 |
| Q1 januari-mars 2035 | 5,69 | 5,41 - 5,97 |
| Q2 april-juni 2035 | 5,66 | 5,38 - 5,94 |
| Q3 juli-september 2035 | 5,62 | 5,34 - 5,90 |
| Q4 oktober-december 2035 | 5,59 | 5,31 - 5,87 |

## BILAGA 2

# Reservrutin 99Mo-test i IBC-Lite

99mTc mäts i med vanlig dipper, 99Mo mäts i med metallhållaren och blyskydd.

- Stäng IBC-NM och öppna IBC-Lite (sök med windows sökverktyg eller klicka på genvägen på skrivbordet)

- Varningen ”It’s not possible to connect to the local database” visas.

- Klicka OK

- Kontrollera på aktuell blankett att kontroll av aktivitetsmätare är utförd i IBC-Lite. Om inte: utför denna enligt beskrivning i bilaga 1.

Mät 99mTc-aktiviteten:

- Kontrollera att Tc-99m-fönster är valt. Om inte: välj detta i snabblistan.

- Placera eluatet i dippern och sänk ned i aktivitetsmätaren.

- Läs av 99mTc aktiviteten (Tc) i GBq

Mät 99Mo-aktiviteten:

- Välj nuklid Mo-99 i IBC Lite enligt bilden nedan.

Mo-99

- Om den inte finns i snabblistan, klicka på  och välj Mo-99 här. Bläddra med pilarna om nukliden inte visas.

- Sätt eluatet i blyskyddet och placera det i aktivitetsmätaren

- Läs av 99Mo aktiviteten (Mo) i MBq

- Ta bort eluatet

- Sänk ner metallhållare och blyskydd i aktivitetsmätaren och mät bakgrunden (Mobakgrund) i MBq

- Dra bort bakgrunden (Mobakgrund) från 99Mo aktiviteten (Mo)

- Dela den bakgrundskorrigerade 99Mo aktiviteten med 99m Tc aktiviteten (Mo-MobakgrundTc) och fyll i resultatet i Blanketten Eluering och beredning av radiofarmaka. Resultatet ska vara mindre än 0,04 för att testet ska vara godkänt.

- Välj åter Tc-99m i snabblistan