Reservrutin för beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka

## Bakgrund

Det ska finnas ett system för dokumentation av beredning som gör det möjligt 
att följa varje preparat såväl i fråga om använda råvaror som i fråga om metoder, kontroll, förvaring och distribution (LVFS 2014:4, kap 4, 3§).

Beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka dokumenteras vanligtvis i IBC-NM. Om systemet eller någon del av systemet inte fungerar behöver en reservrutin finnas som beskriver hur dokumentation ska utföras så kraven på spårbarhet uppfylls.

## Förändring sedan föregående version

Lagt blanketter som bilaga.
Skrivit in placering av pärmar.

## Rutin

- Syftet med rutinen är att klargöra ansvaret för att få spårbarhet vid beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka när IBC-NM inte fungerar.

- IBC-NM ska alltid användas då det är möjligt, denna reservrutin ska bara användas i nödfall.

- För att upprätthålla kompetensen ska reservrutinen testas av all beredande personal en gång om året.

- Problem med IBC-NM anmäls genom att ringa IT-support (010-473 71 00). Säg gärna att systemet är en viktig del av patientflödet och behöver fungera igen så snart som möjligt.

- När reservrutin används ska en avvikelse skrivas i MedControl.

- Meddela sektionsledare, sakkunnig farmaceut samt sjukhusfysiker när reservrutin används.

## Beredning

Aktivitetsmätning utförs i IBC-Lite (se bilaga 1).

- Utför manuell kontroll av aktivitetsmätare i IBC-Lite enligt bilaga 1.

- Eventuell Mo-99-kontroll utförs i IBC-Lite enligt bilaga 2.

- Blanketter, beredningskort och etiketter finns på intranätet samt samlat i pärm. 
I Uddevalla i genomräckningsskåp, på NÄL en i beredningsrum och en i dispenseringsrum.

- Beredningen utförs enligt beredningskort för respektive kit.

- Fyll i blanketten: Eluering och beredning av radiofarmaka (bilaga 3).

- Fyll i etikett med uppgift om aktivitet, aktivitetskoncentration, datum, tid, versionsnummer och signatur. Placera etiketten på blyskyddet.

- När/om systemet fungerar igen kan beredda preparat/eluat bokas in som lager i IBC-NM (se IBC-NM avsnitt Boka lager). Fyll manuellt i aktivitet istället för att mäta. Använd tidpunkt, aktivitet och volym från beredningen (det som står på eluering/berednings-blanketten). Skriv i fältet Anmärkning att reservrutin använts vid beredning/eluering.

OBS! Boka ej in som kit utan som aktivt preparat med 99mTc.

- Korrigera lagret i IBC-NM (se IBC-NM). Till exempel ta bort NaCl, elueringsflaskor och kit som har använts vid beredningen.

- Ifylld blankett sätts in i pärm:

  - NÄL: i skåpet i dispenseringen

  - Uddevalla: i injektionsrummet

## Dispensering

Aktivitetsmätning utförs i IBC-Lite (se bilaga 1).

- Utför manuell kontroll av aktivitetsmätare i IBC-Lite enligt bilaga 1.

- Blanketter, beredningskort, doseringstabeller och etiketter finns på intranätet samt samlat i pärm. I Uddevalla i genomräckningsskåp, på NÄL en i beredningsrum och en i dispenseringsrum.

- Kontrollera vilken dos patienten ska få i aktuellt beredningskort eller doseringstabell

- Dra upp sprutan. Kompensera för tid och det som fastnar i sprutan (50% för NanoHSA, 10% för övriga)

- Fyll i blanketten: Dispensering av radiofarmaka (bilaga 4).

- Märk uppdragen spruta med etikett med uppgift om personnummer, namn, radiofarmaka, aktivitet och klockslag vid dispensering, datum, sprutnummer och signatur. Personnummer och namn behöver inte noteras om administrering sker i direkt anslutning till dispenseringen.

- Eftermätning utförs manuellt i IBC-Lite och dras bort från den dragna dosen. Korrigering för tid behöver ej göras.

- Vid dokumentation i IDS7 skriv en kommentar om att reservrutin använts.

- Ifylld blankett sätts in i pärm:

  - NÄL: i skåpet i dispenseringen

  - Uddevalla: i injektionsrummet

## Generatorhiss ur funktion

Om generatorhissen är ur funktion kan den öppnas som vid generatorbyte och generatorn elueras. Om mer än en dag, kontakta sjukhusfysiker för att diskutera strålskyddsaspekt.

## Ansvar

- Tjänstgörande biomedicinsk analytiker ansvarar för dokumentationen.

- Sektionsledare ansvarar för att aktuella etiketter och dokument finns i pärmarna. Sök efter ”Etikett” i SOFIA Sharepoint Kliniskfysiologi/NuklearAdministrering.

## BILAGA 1

## Reservrutin Användning av aktivitetsmätare i IBC Lite

Stäng IBC-NM och öppna IBC-Lite (sök med windows sökverktyg eller klicka på genvägen på skrivbordet)

- Varningen ”It’s not possible to connect to the local database” visas.

- Klicka OK

- Innan dagens första användning: utför konstanskontroll med 137Cs-källan.

- Välj nuklid Cs-137 i IBC Lite enligt bilden nedan.

Cs-137

- Om den inte finns i snabblistan, klicka på  och välj Cs-137 här. Bläddra med pilarna om nukliden inte visas.

- Placera 137Cs -flaskan i dippern och sänk ned i aktivitetsmätaren.

- Läs av värdet och kontrollera att det är inom godkänt intervall i tabellen på nästa sida. Läs av för aktuellt kvartal och år. Godkänd aktivitet är ± 5 % från aktiviteten, se ”Godkänt intervall” i tabellen.

- Ta bort 137Cs-flaskan från aktivitetsmätaren.

- Om godkänt, fyll i OK i Blanketten: Eluering och beredning av radiofarmaka (beredningsrum) alternativt Dispensering av radiofarmaka (Dispenseringsrum).

- Välj åter Tc-99m i snabblistan. Skriv upp bakgrundsvärdet i respektive blankett. Nu kan aktivitetsmätaren användas.

- Om underkänd, Kontrollera att inga andra strålkällor finns i närheten som kan störa mätningen, Starta om IBC-Lite, och prova igen. Om fortfarande underkänd, Använd inte aktivitetsmätaren. Kontakta sjukhusfysiker/MT.

Sönderfallstabell 137Cs

Käll-nr: NÄL: 2609-81-13 Uddevalla: 2609-81-17

Referensaktivitet: 7,55 MBq

Referensdatum: 2026-07-01

| Kvartal och år |  | Aktivitet (MBq) |  | Godkänt intervall (MBq) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 april-juni 2026 | 7,59 |  | 7,21 - 7,97 |  |
| Q3 juli-september 2026 | 7,55 |  | 7,17 - 7,93 |  |
| Q4 oktober-december 2026 | 7,51 |  | 7,13 - 7,88 |  |
| Q1 januari-mars 2027 | 7,46 |  | 7,09 - 7,84 |  |
| Q2 april-juni 2027 | 7,42 |  | 7,05 - 7,79 |  |
| Q3 juli-september 2027 | 7,38 |  | 7,01 - 7,75 |  |
| Q4 oktober-december 2027 | 7,34 |  | 6,97 - 7,70 |  |
| Q1 januari-mars 2028 | 7,29 |  | 6,93 - 7,66 |  |
| Q2 april-juni 2028 | 7,25 |  | 6,89 - 7,61 |  |
| Q3 juli-september 2028 | 7,21 |  | 6,85 - 7,57 |  |
| Q4 oktober-december 2028 | 7,17 |  | 6,81 - 7,53 |  |
| Q1 januari-mars 2029 | 7,13 |  | 6,77 - 7,48 |  |
| Q2 april-juni 2029 | 7,09 |  | 6,73 - 7,44 |  |
| Q3 juli-september 2029 | 7,04 |  | 6,69 - 7,40 |  |
| Q4 oktober-december 2029 | 7,00 |  | 6,65 - 7,35 |  |
| Q1 januari-mars 2030 | 6,96 |  | 6,62 - 7,31 |  |
| Q2 april-juni 2030 | 6,92 |  | 6,58 - 7,27 |  |
| Q3 juli-september 2030 | 6,88 |  | 6,54 - 7,23 |  |
| Q4 oktober-december 2030 | 6,84 |  | 6,50 - 7,19 |  |
| Q1 januari-mars 2031 | 6,80 |  | 6,46 - 7,14 |  |
| Q2 april-juni 2031 | 6,77 |  | 6,43 - 7,10 |  |
| Q3 juli-september 2031 | 6,73 |  | 6,39 - 7,06 |  |
| Q4 oktober-december 2031 | 6,69 |  | 6,35 - 7,02 |  |
| Q1 januari-mars 2032 | 6,65 |  | 6,32 - 6,98 |  |
| Q2 april-juni 2032 | 6,61 |  | 6,28 - 6,94 |  |
| Q3 juli-september 2032 | 6,57 |  | 6,24 - 6,90 |  |
| Q4 oktober-december 2032 | 6,53 |  | 6,21 - 6,86 |  |
| Q1 januari-mars 2033 | 6,50 |  | 6,17 - 6,82 |  |
| Q2 april-juni 2033 | 6,46 |  | 6,14 - 6,78 |  |
| Q3 juli-september 2033 | 6,42 |  | 6,10 - 6,74 |  |
| Q4 oktober-december 2033 | 6,39 |  | 6,07 - 6,70 |  |
| Q1 januari-mars 2034 | 6,35 |  | 6,03 - 6,67 |  |
| Q2 april-juni 2034 | 6,31 |  | 6,00 - 6,63 |  |
| Q3 juli-september 2034 | 6,28 |  | 5,96 - 6,59 |  |
| Q4 oktober-december 2034 | 6,24 |  | 5,93 - 6,55 |  |
| Q1 januari-mars 2035 | 6,20 |  | 5,89 - 6,51 |  |
| Q2 april-juni 2035 | 6,17 |  | 5,86 - 6,48 |  |
| Q3 juli-september 2035 | 6,13 |  | 5,83 - 6,44 |  |
| Q4 oktober-december 2035 | 6,10 |  | 5,79 - 6,40 |  |
| Q1 januari-mars 2036 | 6,06 |  | 5,76 - 6,37 |  |

## BILAGA 2

# Reservrutin 99Mo-test i IBC-Lite

99mTc mäts i med vanlig dipper, 99Mo mäts i med metallhållaren och blyskydd.

- Stäng IBC-NM och öppna IBC-Lite (sök med windows sökverktyg eller klicka på genvägen på skrivbordet)

- Varningen ”It’s not possible to connect to the local database” visas.

- Klicka OK

- Kontrollera på aktuell blankett att kontroll av aktivitetsmätare är utförd i IBC-Lite. Om inte: utför denna enligt beskrivning i bilaga 1.

Mät 99mTc-aktiviteten:

- Kontrollera att Tc-99m-fönster är valt. Om inte: välj detta i snabblistan.

- Placera eluatet i dippern och sänk ned i aktivitetsmätaren.

- Läs av 99mTc aktiviteten (Tc) i GBq

Mät 99Mo-aktiviteten:

- Välj nuklid Mo-99 i IBC Lite enligt bilden nedan.

Mo-99

- Om den inte finns i snabblistan, klicka på  och välj Mo-99 här. Bläddra med pilarna om nukliden inte visas.

- Sätt eluatet i blyskyddet och placera det i aktivitetsmätaren

- Läs av 99Mo aktiviteten (Mo) i MBq

- Ta bort eluatet

- Sänk ner metallhållare och blyskydd i aktivitetsmätaren och mät bakgrunden (Mobakgrund) i MBq

- Dra bort bakgrunden (Mobakgrund) från 99Mo aktiviteten (Mo)

- Dela den bakgrundskorrigerade 99Mo aktiviteten med 99m Tc aktiviteten (Mo-MobakgrundTc) och fyll i resultatet i Blanketten: Eluering och beredning av radiofarmaka. Resultatet ska vara mindre än 0,04 för att testet ska vara godkänt.

- Välj åter Tc-99m i snabblistan

## BILAGA 3

# Blankett – Eluering och beredning av radiofarmaka

Generator                                                    Elueringsvätska (100 ml, 0,9 % NaCl)

ParcelID: …………………………

Utgångsdatum: ………………………                   Batchnr: ……………………………………

Referensaktivitet [GBq]: ……………

| Eluering efter uppackning Elueringsflaskans lot nr: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum (år-mån-dag) | Klock-slag | Volym [ml] | Total akt. [GBq] | Akt.konc. [MBq/ml] | Mo PASSED (IBC-NM < 0,004% IBC-Lite < 0,04) | Sign |

Kontroll av aktivitetsmätare (IBC-Lite): ☐OK 	Bakgrund [MBq]:………………

| Eluering nr …….. Elueringsflaskans lot nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum (år-mån-dag) |  | Klock-slag | Volym [ml] |  | Total akt. [GBq] | Akt.konc [MBq/ml] |  |  | Anteckningar |  |  | Sign |
| Beredningar med 99mTc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kit |  |  |  | Eluat | NaCl |  | Färdigt kit |  |  |  |  | Sign |
| Namn/ versionsnr | Batchnr. |  |  | Akt.konc. [MBq/ml] | Batchnr. |  | Vol. [ml] | Mätt akt. [MBq] |  | Akt.konc. [MBq/ml] | Klock-slag |  |

Kommentar (t.ex. beskriv varför reservrutin har använts):

BILAGA 4

# Blankett – Dispensering av radiofarmaka

Datum:………………………  Kontroll av aktivitetsmätare (IBC-Lite): ☐OK 	Bakgrund [MBq]: ………………

| Radiofarmaka | Versions-nummer | Vid spädning med NaCl Batchnr | Aktivitet i sprutan vid dispensering |  | Aktivitet i sprutan vid eftermätning |  | Spruta/Sign (Nr/sign) | Anteckningar T.ex. aktivitetskonc. i flaskan vid dispensering (MBq/ml, uppdragen volym, tid), patientvikt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MBq] | Klockslag | [MBq] | Klockslag |  |  |

Sprutorna numreras löpande för respektive beredning. Då flera versionsnummer finns av en beredning fortsätter ändå nummerserien.