Inläggning av temporär pacemaker

Revidering i denna version

Ingen revidering, förlängd giltighetstid.

Bakgrund

Temporär pacemaker är indicerat vid livshotande bradyarytmier där isoprenalin inte fungerar och i utvalda fall som profylax vid hög risk för retledningshinder, t ex vid hjärtinfarkt, myokardit, intoxikation, accidentell hypotermi och i väntan på permanent PM.

Indikationen för inläggning av akut transvenös pacemaker bestäms av kardiolog eller medicinläkare. Inläggning görs huvudsakligen av anestesiolog. Inläggning kan ske på IVA eller HIA, men bör i första hand läggas på operationssal med hjälp av röntgengenomlysning.

Inläggning UTAN genomlysning

Vid inläggning UTAN genomlysning lägger man in introducer enligt bildspelet nedan. Pacemakern ställs in på 12mv pacing, frekvens 10 över patientens egen frekvens och VVI-mode. Lägg om möjligt patienten i höger sidoläge. För ner pacekatetern med spetsen riktad medialt och ventralt. För sakta ner paceelektroden tills man ser capture motsvarande inställd frekvens. Om ingen capture vid 50 cm dras katetern tillbaka till 10 cm och man gör om proceduren tills man får en stabil capture. Fixera katetern. Röntgenkontroll.

Inläggning MED genomlysning

Se bildspelet nedan.

Referenser

Cardiac Pacing and ICDs, 6 edition

Inläggning av temporär pacemaker

- a) tag fram temporär pacemakerkabel samt

1a

b) introducerset med strumpa, ”Fast-cath”.

1b

- Kärlaccess genom ultraljudsvägledd punktion av i första hand v. jugularis interna eller v. subclavia på höger sida. Vänster sida bör sparas för eventuell permanent PM-inläggning.

2

Använd Seldingerteknik. Ledare finns i paketet.

- a) Dilatatorn (blå) förs in i introducern  (vit).

4a

b) Introducern träs över ledaren.

4b

- Därefter träs strumpan över elektroden.

5

- Under genomlysning: a) tag ur dilatatorn (blå)

och trä sedan elektroden (med strumpan på)

igenom introducern och manipulera den i rätt

läge.

6a

b) blås upp ballongen är du är i förmaksnivå, så följer den blodströmmen till höger kammare. Töm ballongen när du är i kammaren och positionera elektroden i apex.

6b

c) Elektroden ska ligga i böj så att den inte sträcks ut och disloceras vid rörelse, t ex när patienten reser sig upp.

6c

Lås sedan elektroden genom att dra åt ”strumpanslutningen”.

7

- Fixera. Tröskelmät. Batteri finns med från hjärtavdelningen. Proximalt kopplas till + (plus).

8

- Inställning – se bild.

Tröskelvärde sens (mV).

Vrid upp reglaget till den slutar sensar R-vågor

(Sense-lampan slutar blinka).

Ställ in sens på halva det värdet.

Om inga R-vågor ställ reglaget rätt upp (drygt 2 mV).

Tröskelvärde pace (V).

Vrid ner reglage tills utebliven pace (Stim-lampan).

Ställ in amplitud till 2-3 ggr det värdet.