Lastteknik för flergångsinstrument i diskdesinfektorer

Revidering i denna version

Ingen revidering

## Bakgrund 
Att på ett korrekt sätt lasta diskdesinfektorn så att godset att blir höggradigt rent.

## Syfte

En korrekt lastad diskdesinfektor gör så att godset blir höggradigt rent och säkerställer ett av kriterierna för steriliserat gods.

## Åtgärder

- Allt gods som har varit på sal samtidigt som patient betraktas som kontaminerat.

- Alla rörformiga instrument kopplas till system för genomspolning, även om de ej har varit i bruk under operation.

- När det är många instrument i ett instrumentgaller så fördela instrumenten lika mellan fler trådkorgar för att optimera rengöring och desinfektion.

- Om godset har ett från företagen medföljande tråg/galler ska dessa instrument placeras i sterilcentralens egna trådkorgar vid disk och de medföljande gallren ska diskas tomma.

- Alla instrument som går att montera isär (enl. tillverkaren) ska vara det under disk.

- Saxar och peanger ska sättas på ett instrumentstöd och ska vara öppna till 90 grader.

- Tänger öppnas med hjälp av så kallad Bandclamp och placeras lutade mot instrumentstödet.

- Laparaskopiska tänger plockas isär. 
Innerdelens ”käft” placeras på fjäder i en korg med silikonmatta så den hålls öppen och ytterrör samt handtag placeras på genomspolsramp.

- Lamphandtag lastas på ”pinnar” med hål i toppen.

- Diatermihylsor placeras på pinnar utan hål i toppen.

- Sladdar och slangar ska ligga i korg med lock, helst stortrådiga korgar för att minska risken för blött gods.

- Skruvar och implantat ska vara med för påfyllning från operation innan godset hamnar i diskdesinfektorn.

- Vid synligt fastbränt material kan detta manuellt tas bort innan det lastas i maskinen.

- Allt returneras och skannas in i T-Doc för att följa spårbarheten och en diskbatch skapas.

Innan diskdesinfektorn startas kontrolleras detta:

- Spolvingar snurrar obehindrat.

- Slangarna för genomspolsrengöring får ej vara vikta.

- ”Paraplylastning” eller överlastning får ej förekomma, annars kan detta resultera i en underkänd process med påföljande försening i arbetsflödet.

Robotinstrument (Da Vinci), Ultraljudsprob för robot och Ureteroskop följer separat rutin.