Cochleaimplantat och monopolär diatermi

Förändringar sedan föregående version

Ingen revidering

Syfte

Säker hantering av monopolär diatermi när patienter med cochleaimplantat. opereras.

Arbetsbeskrivning

Riktlinjer för användning av monopolär diatermi när patienter med cochleaimplantat opereras.

Huvud-hals operationer: Monopolär diatermi får inte användas.

Allmän kirurgi: (20 cm från cochleaimplantat). Monopolär diatermi ska helst undvikas. Får dock användas minst 20 cm från cochleaimplantatet. Observera att huvudet måste vara väl isolerat (ej ligga mot metall) och får inte bli vått eller fuktigt av t.ex. sprit eller vatten. Returplattan skall sättas så långt bort från cochleaimplantatet som möjligt t.ex. på lår.

Referenser och relaterade dokument

Pm från SU och information från företag