CBCT Handled (C66000)

Syfte

Metodbeskrivning för CBCT-undersökning i NU-sjukvården.

Förtydligande: CBCT Handled ska alltid utföras vid frågeställning skafoideumfraktur i stället för slätröntgen, oavsett om remissen kommer från akuten, ortopeden eller vårdcentralen. Detta gäller för patienter över 10 år.

- Vårdcentralsremisser med flera frågeställningar ska prioriteras av läkare för att avgöra vilken/vilka undersökningar som ska utföras.

- Vid remisser från akuten eller ortopeden behövs ingen läkarprioritering.

- Vid remisser för barn under 10 år krävs läkarprioritering.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad under punkten förtydligande.

Inför undersökningen

| Indikationer | Scaphoideumfraktur, frakturkontroller av scaphoideum, degenerativa förändringar, kartläggning av handledsfraktur mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.10 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Sittande. - Aktuellt område i isocenter. - Den aktuella handen på handstödet. - OBS! FOV är 10 x 16 cm (large) eller 6 x 16 cm (small). Intresseområdet ska inkluderas med bra marginal. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning |  |
| --- | --- | --- |
| Scout | Mellersta metacarpalbenen – nedanför handleden. |  |
| - Handled K- | â Aktuellt område avbildat med marginal proximalt och distalt. |  |

Reformatering

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Verity) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Handled K- | AX | 0,2/0,2 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 0,2/0,2 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 0,2/0,2 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,2/0,2 |  | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Handled K- AX |  | Handled K- COR | Handled K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |