# Skolios, barn

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Metoden är reviderad.

Åtgärder

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Vinkelmätning - Sagittal imbalans |  |
| Förberedelser | - Linjal - Inga skor på patienten |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora Mediel |  |
| Bildtagning | - Frontal Vid förstagångsundersökning ska bäckenskovlarna vara med så pass mycket att toppen av skoveln är avbildad. Detta gäller bara för förstagångsundersökning, återkommande kontroller ska tas mer inbländade. - Sidoprojektion – vid begäran om sagittal balansanalys |  |

| Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal |  |  |
| Manöverpanel | Välj projektion Scolios frontal Autopositionera |  |
| På lab | - Sätt in grönt raster 180/Lungstativ. - Vrid fram plastskärmen. - Placera linjalen på baksidan av plastskärmen så att den inte skymmer ryggen. Siffrorna ska inte vara läsbara framifrån. Används som hjälp vid stitchningen. - Avstånd mellan detektor – skärm 1 tumlängd (10 cm). - Lås plastskärmen med fotpedalen. - Placera patienten med bröstet mot skärmen, fötterna rakt fram, båda benen belastade lika, rak i ryggen. - Sätt sidomarkering. - Mät avstånd till ryggen. Vid sidoprojektion, mitt på kroppen, där ryggen är. |  |
| Röret | - Blända in i sidled så att rygg och linjal kommer med i bild. - Klicka på den blå bländarsymbolen så att den blå cirkeln släcks. - Placera bländarkorset mitt på ryggen (mellan C7 och L5) - Vinkla (vrid vredet) tills bländarkorset ligger nedanför C6. - Klicka på pil uppåt (grön bock blir synlig). - Vinkla (vrid vredet) tills bländarkorset ligger nedanför L5. - Klicka på pil ner (grön bock blir synlig). - Bekräfta; tryck på stor grön bock – Autopositionering aktiverad, blir synlig. |  |
| Adora/Bildskärm | Exponera med svart stitchknapp – håll nere tills alla bilder är tagna (C7-L5). |  |
| Bildbehandling Skolios | Stitcha ihop bilderna - Klicka på Stitch – bilden kommer upp. - Klicka OK. - Klicka på Max (zoom) - Klicka i bilden/överlappningsområdet. - Passa ihop bilderna med muspilen så att siffror och ryggrad stämmer ihop (vid fler än två bilder gör anpassningen genom att flytta den undre bilden). - Klicka OK. - Finns sidomarkering? - Klicka på Measurement. Lägg till SOD = avstånd till patient från rör. SID = avstånd från rör till detektor ska vara1800. 1800 - Klicka på Correct. OBS! Kom ihåg att göra detta även i sidoprojektionen. - Skicka till PACS – End Exam. - När undersökningen är klar: återställ plaststativet till grundpositionen (inklusive arm). Kriterier: Frontalen ska omfatta området från cervikalryggen till SI-lederna. SI-lederna ska vara med i sin helhet. | Frontal |

| Sagittal Balansanalys |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manöverpanel | Välj projektion Scolios sida. Autopositionera. |  |
| Bildtagning | Sidobilden ska omfatta området från cervikalryggen till bäckenet. C7 ska kunna identifieras. Patienten måste stå så rakt som möjligt utan flexion i vare sig knän eller höfter. Armarna ska stå 45 grader flekterade i axlarna (korsade med händerna liggande på axlarna). Kriterier: C2 samt båda femoralhuvudena ska vara med. | Sagittal balans |
| Obs! | För mindre barn där hela ryggen får plats på en bild används barnprotokoll för rygg. Antingen tas bilden sittande eller stående med patienten i AP-position eller om nödvändigt liggande på undersökningsbrits. Barn under 20 kg tas med lös detektor. |  |