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MR – Rutin vid strömavbrott - Uddevalla	

[bookmark: _Toc501440350]Sammanfattning/syfte 
Lokal rutin vid Strömavbrott MR – Uddevalla.
[bookmark: _Toc501440349]Förändringar i denna version 
Ny rutin.
[bookmark: _Toc501440352]Åtgärd
Vid ett strömavbrott på MR följs en fastställd lokal rutin. 
I första hand: först agerar sektionsledare, superanvändare eller röntgensjuksköterskor som fått upplärning i momenten.
I andra hand: Då ingen ovanstående är tillgänglig kontaktas Medicinsk teknik (MT).
Om en person ska agera på båda maskiner, börja med:
MR 2 steg 1–3, sedan MR 1 steg 1–3, åter till MR 2 steg 4 innan man återgår 
till att slutföra MR 1 steg 4–5.
  
Tidsåtgång: Cirka 10 minuter före planerat strömavbrott och cirka 20 minuter 
efter strömavbrottet, därför senarelägger vi bokningen med 30 minuter vid 
planerade strömavbrott. 



 
MR 1 (Philips) 
Vi gör full nedstängning både vid planerade och oplanerade strömavbrott.
  
1. Stäng av datorn i manöverrummet (välj ”Exit” och sedan ”Shutdown”) 
2. Stäng av systemet genom att följa lathund i MR 1’s teknikrum.  
3. Vänta i två minuter innan återstart enligt samma lathund.  
4. Vänta i 5 minuter med att logga in på manöverrummet.  
5. Vänta ytterligare 5 minuter med att starta en undersökning.  
MR 2 (Siemens)
Vid planerade strömavbrott görs systemet strömlöst i 5 minuter innan arbetet påbörjas, 
följ steg 1 – 6. 
Om modaliteten är avstängt sedan dagen innan så vi går direkt till steg 2.) 

1. Stäng av modaliteten som vanligt och vänta till systemet är helt av innan du trycker 
på ”System off”. 
2. Ring Västfastigheters beredskapstelefon 070-556 57 61, används bara vid strömavbrott för att meddela att vi stänger av MR2. Västfastigheter får larm när vi bryter strömmen. 
3. Följ lathund på insidan av teknikskåp 3. 
4. Vänta 5 minuter  
5. Starta modaliteten i manöverrum. 
6. Invänta att uppstart är klar, tar cirka 6 minuter. 
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