# MR – Rutin vid strömavbrott - Uddevalla

## Sammanfattning/syfte

Lokal rutin vid Strömavbrott MR – Uddevalla.

## Förändringar i denna version

Ny rutin.

## Åtgärd

Vid ett strömavbrott på MR följs en fastställd lokal rutin.

I första hand: först agerar sektionsledare, superanvändare eller röntgensjuksköterskor som fått upplärning i momenten.

I andra hand: Då ingen ovanstående är tillgänglig kontaktas Medicinsk teknik (MT).

Om en person ska agera på båda maskiner, börja med:
MR 2 steg 1–3, sedan MR 1 steg 1–3, åter till MR 2 steg 4 innan man återgår 
till att slutföra MR 1 steg 4–5.

Tidsåtgång: Cirka 10 minuter före planerat strömavbrott och cirka 20 minuter 
efter strömavbrottet, därför senarelägger vi bokningen med 30 minuter vid 
planerade strömavbrott.

## MR 1 (Philips)

Vi gör full nedstängning både vid planerade och oplanerade strömavbrott.

- Stäng av datorn i manöverrummet (välj ”Exit” och sedan ”Shutdown”)

- Stäng av systemet genom att följa lathund i MR 1’s teknikrum.

- Vänta i två minuter innan återstart enligt samma lathund.

- Vänta i 5 minuter med att logga in på manöverrummet.

- Vänta ytterligare 5 minuter med att starta en undersökning.

## MR 2 (Siemens)

Vid planerade strömavbrott görs systemet strömlöst i 5 minuter innan arbetet påbörjas, 
följ steg 1 – 6.

Om modaliteten är avstängt sedan dagen innan så vi går direkt till steg 2.)

- Stäng av modaliteten som vanligt och vänta till systemet är helt av innan du trycker 
på ”System off”.

- Ring Västfastigheters beredskapstelefon 070-556 57 61, används bara vid strömavbrott för att meddela att vi stänger av MR2. Västfastigheter får larm när vi bryter strömmen.

- Följ lathund på insidan av teknikskåp 3.

- Vänta 5 minuter

- Starta modaliteten i manöverrum.

- Invänta att uppstart är klar, tar cirka 6 minuter.