MR Hjärna MS K-K+ hals-bröstrygg K+ (M10900r)

Syfte

Metodbeskrivning för MR-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Ny metodbeskrivning.

| Indikationer Utrustning Bokningstid | Används vid nydiagnostik eller försämring. Kan köras på alla MR-utrustningar i NU-sjukvården, men bokas på MR 1. 60 minuter, tilläggstid kan förekomma vid extraserier i prioritering eller framgå av MR-anteckning. |
| --- | --- |
| PVK/infart | PVK sätts om inte sådan eller annan godkänd intravenös infart för kontrastinjektion redan finns. PVK eller annan infart kontrolleras innan undersökningen påbörjas för att säkerställa funktionen. |
| IV kontrast | Clariscan 279,3 mg/ml (Gadolinium iv, 0,2 ml/kg kroppsvikt, maxdos 20 ml). |
| Spole | Huvud- och halsrygg-spole , kan vinklas om patienten behöver det, ovinklat ger lite bättre signal. Anterior-spole kan användas för snabbare/bättre bildtagning med AI. |
| Patientposition Patientcentrering | - Ryggläge, huvudet först. Patienten tilldelas hörselskydd och larmknapp. Viktigt att förhindra oavsiktliga huvudrörelser genom till exempel att använda kilkuddar. Försäkra sig om att patienten har förstått att den ska ligga så stilla som möjligt. - I höjd med orbita. |

Inför undersökningen

| Sekvens | Plan | Snitt | Gap | FOV (ca) | Fas | Täckning | Vinkling (sag,cor,tra) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAIR 3D | sag | 1 mm | -50% | 250*250 | AP | Hela huvudet | Rakt, medellinjen *2 | MPR tra och cor 3mm |
| T1 mpr 3D | sag | 1 mm | 0 | 250*250 | AP | Hela huvudet | Rakt, medellinjen *2 | MPR tra 3mm |
| STIR | coro | 3 mm | 10% | 230*230 | AP | Synnerver tom chiasma. | Perpendikulärt n. opticus *2, medellinjen |  |
| STIR ryggmärg | sag | 3 mm | 20% | 250-350 *200 | FH | Ryggmärgen C2-L2 | Rakt, medellinjen *2 | Tas överlappande 2 stationer |
| Kontrast |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SWI | tra | 2 mm | -50% | 230*190 | RL | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen *2 |  |
| DWI | tra | 3 mm | 10% | 230*230 | AP | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen *2 | b1000+ADC till PACS |
| T2 | tra | 3 mm | 10% | 230*230 | RL | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen *2 |  |
| T1 mpr 3D | sag | 1 mm | 0 | 250*250 | AP | Hela huvudet | Rakt, medellinjen *2 | MPR tra 3mm |
| T1 | sag | 3 mm | 20% | 250-350 *200 | FH | Ryggmärgen C2-L2 | Rakt, medellinjen *2 | Tas överlappande 2 stationer |
| T2 ax | tra | 4 mm | 10% | 200*200 | RL | Hals+bröstrygg C2-L2 | Tvärs längsaxel, medellinjen * 2 | Tas överlappande 3-4 stationer max 44 snitt/box |

Bildtagning

Efter undersökning

- Skicka bilder till PACS  (ej Reg-DWI och andra eventuella dubbletter)

- Verifiera enligt rutin (LÄNK) innan undersökningen avslutas i PACS.