MR Hjärna EP K- (M10000f)

Syfte

Metodbeskrivning för MR-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Ny metodbeskrivning.

| Indikationer Utrustning Bokningstid | Vid frågeställning om epileptiska foci, då tumör inte misstänks i första hand. Kan köras på alla MR-utrustningar i NU-sjukvården. 25 minuter förutom på MR 2 NÄL 30 minuter. Tilläggstid kan förekomma vid extraserier i prioritering eller framgå av MR-anteckning. |
| --- | --- |
| PVK/infart | Ej aktuellt. |
| IV kontrast | Ej aktuellt. |
| Spole | Huvud- och halsrygg-spole , kan vinklas om patienten behöver det, ovinklat ger lite bättre signal. Anterior-spole kan användas för snabbare/bättre bildtagning med AI. |
| Patientposition Patientcentrering | - Ryggläge, huvudet först. Patienten tilldelas hörselskydd och larmknapp. Viktigt att förhindra oavsiktliga huvudrörelser genom till exempel att använda kilkuddar. Försäkra sig om att patienten har förstått att den ska ligga så stilla som möjligt. - I höjd med orbita. |

Inför undersökningen

| Sekvens | Plan | Snitt | Gap | FOV (ca) | Fas | Täckning | Vinkling (sag,cor,tra) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAIR 3D | sag | 1 mm | -50% | 250*250 | AP | Hela huvudet | Rakt, medellinjen | MPR tra och cor 3mm |
| T1 mpr 3D | sag | 1 mm | 0 | 250*250 | AP | Hela huvudet | Rakt, medellinjen | MPR tra 3mm |
| T2 | tra | 4 mm | 10% | 230*230 | RL | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen |  |
| T2 | cor | 4 mm | 10% | 230*230 | RL | Hjärnan | Bakre pons, medellinjen |  |
| SWI | tra | 2 mm | -50% | 230*190 | RL | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen |  |
| DWI | tra | 4 mm | 10% | 230*230 | AP | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen | b1000+ADC till PACS |

Bildtagning

Efter undersökning

- Skicka bilder till PACS  (ej Reg-DWI och andra eventuella dubbletter)

- Verifiera enligt rutin (LÄNK) innan undersökningen avslutas i PACS.