MR Hjärna meningeom K- (M10000m)

Syfte

Metodbeskrivning för MR-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Ny metodbeskrivning.

| Indikationer Utrustning Bokningstid | Kontroll av känt meningeom som kan bedömas utan kontrast. Kan köras på alla MR-utrustningar i NU-sjukvården. 20 minuter, tilläggstid kan förekomma vid extraserier i prioritering eller framgå av MR-anteckning. |
| --- | --- |
| PVK/infart | Ej aktuellt |
| IV kontrast | Ej aktuellt |
| Spole | Huvudspole, kan vinklas om patienten behöver det, ovinklat ger lite bättre signal. |
| Patientposition Patientcentrering | - Ryggläge, huvudet först. Patienten tilldelas hörselskydd och larmknapp. Viktigt att förhindra oavsiktliga huvudrörelser genom till exempel att använda kilkuddar. Försäkra sig om att patienten har förstått att den ska ligga så stilla som möjligt. - I höjd med orbita. |

Inför undersökningen

| Sekvens | Plan | Snitt | Gap | FOV(ca) | Fas | Täckning | Vinkling | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAIR 3D | sag | 1 mm | -50% | 250*250 | AP | Hela huvudet | Rakt, medellinjen | MPR tra och cor 3mm |
| T2 space 3D | sag | 1 mm | 0 | 250*250 | AP | Hela huvudet | Rakt, medellinjen | MPR tra och cor 3mm |

Bildtagning

Efter undersökning

- Skicka bilder till PACS och verifiera enligt rutin (LÄNK) innan undersökningen avslutas.