MR Hjärna/halsangio dissektion K-K+ (M10219b)

Syfte

Metodbeskrivning för MR-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Ny metodbeskrivning.

| Indikationer Utrustning Bokningstid | Utredning/kartläggning av dissektion efter utförd DTA eller utredning vid misstänkt vaskulit. Kan köras på alla MR-kameror i NU-sjukvården. 35 minuter förutom på MR 2 NÄL 40 minuter. Tilläggstid kan förekomma vid extraserier i prioritering eller framgå av MR-anteckning. |
| --- | --- |
| PVK/infart | PVK sätts om inte sådan eller annan godkänd intravenös infart för kontrastinjektion redan finns. PVK eller annan infart kontrolleras innan undersökningen påbörjas för att säkerställa funktionen. |
| IV kontrast | Clariscan 279,3 mg/ml (Gadolinium iv, 0,2 ml/kg kroppsvikt, maxdos 20 ml). |
| Spole | Huvudspole, kan vinklas om patienten behöver det, ovinklat ger lite bättre signal. |
| Patientposition Patientcentrering | - Ryggläge, huvudet först. Patienten tilldelas hörselskydd och larmknapp. Viktigt att förhindra oavsiktliga huvudrörelser genom till exempel att använda kilkuddar. Försäkra sig om att patienten har förstått att den ska ligga så stilla som möjligt. - I höjd med orbita. |

Inför undersökningen

| Sekvens | Plan | Snitt | Gap | FOV (ca) | Fas | Täckning | Vinkling (sag,cor,tra) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DWI | tra | 4 mm | 10% | 230*230 | AP | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen | b1000+ADC till PACS |
| FLAIR 3D | sag | 1 mm | -50% | 250*280 | AP | Hjärnan | Rakt, medellinjen | MPR tra och cor 3mm |
| TOF 3D | tra | 0,5mm | -20% | 200*200 | RL | Bakre skallgropen | Rakt, medellinjen | MIP sin+dx horisontellt |
| Vessel scout | sag |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrast | Dynamisk serie, 10 meas 3 ml/s. Ge kontrast efter 1:a meas. Bolus tracking kan användas som alternativ. |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 fl3d | cor-a | 2 mm | -50% | 320*320 | RL | Cirk Willisi tom aortabågen | Centrera över hälskärlen | MIP sin+dx+bilat horisontellt |
| Pd fs | tra | 4 mm | 10% | 320*320 | AP | Cirk Willisi tom aortabågen | Centrera över hälskärlen |  |

Bildtagning

Efter undersökning

- Skicka bilder till PACS  (ej Reg-DWI och andra eventuella dubbletter)

- Verifiera enligt rutin (LÄNK) innan undersökningen avslutas i PACS.