DT Urografi barn (852800P)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar i denna version

Lag till flödesschema under rubrik bildtagning.
Lagt till: Hastigheten på de första 1/3 av kontrasten spelar ingen roll.

Inför undersökningen

| Indikationer |  | - Avflödeshinder, duplexsystem, kartläggning av uretärer, mm. |
| --- | --- | --- |
| Förberedelser |  | - Kreatinin kontrolleras enbart på barn <1 år, njur- eller hjärtsjuka samt barn med pågående cytostatikabehandling. - PVK, blå räcker. |
| PO kontrast/dryck |  | Ingen. |
| IV kontrast | Visipaque 320 mg I/ml används för alla barn, 1,7 ml/kg kroppsvikt. - 0–70 kg: maxdos 100 ml. - Över 70 kg: maxdos 120 ml. |  |
| Strålskydd | Kvinnor 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Patientposition |  | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |
| --- | --- |
| Scout | Mamiller – trochanter minor. |
| Scanområde | â Diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |
| Delay | - Nativ fas kan läggas till vid behov. - Ge först cirka 1/3 av den beräknade kontrastmängden (kan injiceras manuellt), vänta 6–10 min - Hastigheten på de första 1/3 av kontrasten spelar ingen roll. - Därefter ges resterande mängd. Sträva efter en injektionstid på 30 s + 30 s delay. |

Reformatering

| Projektion | Inställning | SAG AX | SAG COR |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion |  | Snitt/ink. |  | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) |  | Fönster |  | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Njurar K+ bifas |  | AX |  | 5/3 |  | B31/Standard/FC08 |  | C50 W450 | PACS |
|  |  | COR |  | 5/3 |  | B31/Standard/FC08 |  | C50 W450 | PACS |
|  |  | SAG |  | 5/3 |  | B31/Standard/FC08 |  | C50 W450 | PACS |
|  |  | AX |  | 0,6/0,6 |  | B31/Standard/FC08 |  | C50 W450 | PACS, Syngo.via |
| Scout |  | - |  | - |  | - |  | - | PACS |
| Dosrapport |  | - |  | - |  | - |  | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Njurar K+ bifas AX |  | Njurar K+ bifas COR | Njurar K+ bifas SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |